## Nhóm I
Nhóm I. Nhóm Vật tư y tế thông dụng (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đấu thầu 24 tháng
1 | Băng cá nhân vải | Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Kích thước: ≥ 19mm x 70mm. Đạt tiêu chuẩn EN ISO13485 | Miếng | 4120
2 | Băng cuộn 5 m x 10 cm | Kích thước: 10cmx5m. - Gạc màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không được có xơ. Không được lệch quá 5 sợi mỗi bên. Thời gian chìm trong nước không quá 5 giây. Mất khối lượng do làm khô: không quá 8,5%. | Cuộn | 35600
3 | Băng dính (băng keo) chỉ thị nhiệt hấp ướt | Băng dính (băng keo) chỉ thị nhiệt hấp ướt, kích thước 18 mm x 50 m. Chuyển từ màu vàng sang màu nâu đậm/đen. | Cuộn | 250
4 | Băng dính 5 cm x 9,1 m | Băng có cấu tạo nền vải lụa: 50-70%, phủ lớp keo Acrylate: 30-50%. Polymer: <1%. Ít gây dị ứng. Băng dễ dàng xé theo 2 chiều. Kích thước 5cm x 9,1m Đạt tiêu chuẩn CE | Cuộn | 7000
5 | Băng thun cuộn y tế kích thước 7,5 cm x 4,5 m (băng ép cố định băng gạc) | Băng thun cuộn y tế làm từ sợi cotton se tròn kết hợp với cao su tự nhiên. Sợi mảnh, mềm, đàn hồi tốt. Dùng để cố định các khớp xương, bông gân…Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Có móc cài bằng nhôm hoặc thép không gỉ để cố định băng. Kích thước 7,5 cm x 4,5 m. | Cuộn | 660
6 | Bơm tiêm 50 ml dùng cho máy bơm tiêm điện | Bơm tiêm (xy lanh) sử dụng một lần, dung tích 50 ml, đã tiệt trùng, phù hợp với máy bơm tiêm điện hiện có của bệnh viện. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 1200
7 | Bơm tiêm 50 ml dùng cho bệnh nhân ăn xông | Bơm tiêm 50 ml dùng cho bệnh nhân ăn xông. Tiệt trùng bằng khí E.O. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 17000
8 | Bơm tiêm nhựa vô trùng 1 ml | Bơm tiêm nhựa vô trùng 1 ml. Kim các cỡ. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sử dụng một lần. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 9000
9 | Bơm tiêm nhựa vô trùng 10 ml | Bơm tiêm nhựa vô trùng 10 ml. Kim các cỡ. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sử dụng một lần. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 613000
10 | Bơm tiêm nhựa vô trùng 20 ml | Bơm tiêm nhựa vô trùng 20 ml. Kim các cỡ. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sử dụng một lần. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 85000
11 | Bơm tiêm nhựa vô trùng 5 ml | Bơm tiêm nhựa vô trùng 5 ml. Kim các cỡ. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sử dụng một lần. Xuất xứ: Việt Nam. | Cái | 265000
12 | Bông hút nước y tế | Lớp bông màu trắng hoặc vàng, không bụi bẩn, không mùi, tốc độ hút nước ≤ 10 giây, độ ẩm ≤ 8%. Xuất xứ: Việt Nam. | Kg | 530
13 | Dây garo dính | Dây garo dính làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn được, có băng gai dính 2 đầu, có khóa nhựa. | Cái | 635
14 | Dây garo có nút bấm | Dây garo có nút bấm | Cái | 200
15 | Dây nối bơm tiêm điện dài 30 cm | Dây nối bơm tiêm điện, có khóa Luer Lock, ống chống xoắn, dài 30 cm. | Cái | 2000
16 | Dây oxy gọng kính | Làm từ nhựa PVC y tế không mùi. Dây dẫn dài 2 m. Thiết kế 2 gọng mũi để cố định và duy trì các đường dẫn oxy. | Cái | 16510
17 | Dây thông tiểu 2 nhánh | Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Cỡ từ 12 - 26 Fr, thể tích bóng chèn từ 5- 30 cc | Cái | 230
18 | Dây truyền dịch. Cỡ kim: 21G. Cỡ dây: 1 1/2 | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Cỡ kim 21G. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Có bầu cao su tiếp thuốc; Độ dài dây dẫn 1550mm. Cỡ dây 1 1/2. Tốc độ truyền 1ml = 20 giọt. | Cái | 160000
19 | Dây truyền máu. | Dây truyền máu. Cỡ kim : 18G Cỡ dây: 1 1/2, 20 giọt/ 1ml | Cái | 1100
20 | Gạc y tế khổ 80 cm | • Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Sợi săn chắc, đồng đều, trắng, mịn, mềm mại, dạng màng mỏng, thoáng khí. • Tẩy trắng bằng Oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. • Tốc độ hút nước ≤5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. • Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. • Độ trắng: ≥80% ±10%. Độ ầm không vượt quá 8%. • Kích thước: Khổ 0,8m | Mét | 82000
21 | Găng tay khám có bột cỡ XS, S, M, L, XL | Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên cỡ XS, S, M, L, XL. Độ dày ngón tay tối thiểu 0,08 mm (± 0,03 mm). Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,08 mm (± 0,03 mm). Chiều dài 240 mm (± 10 mm). Sức căng trước lão hóa tối thiểu 18 MPa, sau lão hóa tối thiểu 14 MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thiểu 650%, sau lão hóa tối thiểu 500%. | Đôi | 770000
22 | Gel siêu âm | Gel siêu âm bôi trơn dùng trong siêu âm chẩn đoán.Quy cách: 1 bình/5kg | Bình | 60
23 | Giấy điện tim 6 cần dùng cho máy Cardino 601 Suzuken | Giấy điện tim 6 cần dùng cho máy Cardino 601 Suzuken | Cuộn | 750
24 | Giấy điện tim 6 cần dùng cho máy Fukuda Denshi | Giấy điện tim 6 cần dùng cho máy Fukuda Denshi, có đường kẻ | Tệp | 750
25 | Giấy in kết quả nội soi màu. Kích thước: 100 mm x 90 mm | Giấy in kết quả nội soi màu. Kích thước: 100 mm x 90 mm. Quy cách 240 tờ/hộp. | Hộp | 1265
26 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm kích thước 110 mm x 18 m | Cuộn | 600
27 | Gói thử chức năng của máy hấp ướt | Gói thử chức năng của máy hấp ướt để xác định chất lượng máy hấp đạt hay không, kiểm tra loại bỏ không khí, phát hiện rò rỉ của máy, màu sắc hiển thị rõ ràng, có vạch chỉ thị trên tờ test. | Hộp | 10
28 | Hộp hóa chất khử trùng dùng cho máy hấp tiệt trùng S130/ S130D | Hộp hóa chất khử trùng dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp S130/ S130D, thành phần H2O2 (Hydro Peroxit 50%). Quy cách: 15 cassettes/hộp. | Hộp | 350
29 | Hộp hóa chất khử trùng dùng cho máy hấp tiệt trùng S90 | Hộp hóa chất khử trùng dùng cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp RENO S90, thành phần H2O2 (Hydro Peroxit 50%). Quy cách: 15 cassettes/hộp. | Hộp | 350
30 | Huyết áp điện tử | Cấu hình cung cấp:Máy chính: 01 cái Vòng bít: 01 cái.Pin: 04 quả. Túi bảo quản: 01 cái Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn cài đặt: 01 bộ . Thông số kỹ thuật: Màn hình: Màn hình số LCD Phạm vi áp suất vòng bít: 0-299 mmHg Phạm vi đo mạch: 40 - 180 nhịp/phút. Phạm vi đo huyết áp: SYS: 60-260 mmHg/DIA: 40 - 215 mmHg.Độ chính xác: Huyết áp ±3 mmHg / Nhịp tim: ± 5% kết quả đo trên màn hình.Bơm khí: Bơm khí tự động bằng điện.Xả khí: Van xả áp tự động Phương pháp đo: Phương pháp dao động Bộ phận ứng dụng: Vòng bít hình trụ 360 độ, chu vi vòng bít từ 22 cm đến 42 cm.Bộ nhớ: Lưu trữ tới 60 kết quả đo.Nguồn điện: 4 pin "AA" 1,5 V hoặc bộ chuyển điện xoay chiều tùy chọn. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 22
31 | Kim bướm an toàn số G23 có đầu khóa | Kim bướm an toàn, đầu kim 3 mặt vát được trán lớp silicone, làm bằng hợp kim Crôm-Nikel, có đầu khóa Luer Lock, dây nối 30 cm, chiều dài kim 20 mm, đường kính kim 0,65 mm, tốc độ dòng chảy 11 ml/phút, số G23. | Cái | 28000
32 | Kim bướm an toàn số G25 có đầu khóa | Kim bướm an toàn, đầu kim 3 mặt vát được trán lớp silicone, làm bằng hợp kim Crôm-Nikel, có đầu khóa Luer Lock, dây nối 30 cm, chiều dài kim 15 mm, đường kính kim 0,5 mm, tốc độ dòng chảy 4 ml/phút, số G25. | Cái | 15000
33 | Kim bướm G23 | Kim cánh bướm các cỡ 23G. Kim cánh bướm dùng trong tiêm truyền tĩnh mạch, với cánh định vị giúp cho kim không bị dịch chuyển, dễ dàng cố định kim và bơm thuốc vào khi cần thiết. – Kim được làm bằng hợp kim Niken – Crom không rỉ và có bề mặt trơn láng. – Đầu kim 3 mặt vát được nhúng Silicon vừa đủ, chích êm ít đau. – Chuôi kim bằng Polypropylene, trong suốt. Có gắn dây nối dài 30 cm, làm từ nhựa PVC nguyên sinh, chống xoắn, mềm dẻo, trong suốt, không có chứa latex. – Được khử trùng, sử dụng 1 lần. | Cái | 26000
34 | Kim bướm G25 | Kim cánh bướm các cỡ 25G. Kim cánh bướm dùng trong tiêm truyền tĩnh mạch, với cánh định vị giúp cho kim không bị dịch chuyển, dễ dàng cố định kim và bơm thuốc vào khi cần thiết. – Kim được làm bằng hợp kim Niken – Crom không rỉ và có bề mặt trơn láng. – Đầu kim 3 mặt vát được nhúng Silicon vừa đủ, chích êm ít đau. – Chuôi kim bằng Polypropylene, trong suốt. Có gắn dây nối dài 30 cm, làm từ nhựa PVC nguyên sinh, chống xoắn, mềm dẻo, trong suốt, không có chứa latex. – Được khử trùng, sử dụng 1 lần. | Cái | 4500
35 | Kim chọc dò tuỷ sống G18, 20, 22, 24 | Kim chọc dò tuỷ sống G18, 20, 22, 24 | Cái | 210
36 | Kim luồn số 20, 22, 24 có cánh | Catheter: Chất liệu nhựa PTFE/FEP/PUR Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cửa được thiết kế có cổng tiêm, không tạo cảm giác đau cho người sử dụng, với thời gian lưu kim là 72-96 giờ. Kim có đầu bảo vệ an toàn khi rút kim được thiết kế với cơ chế bao chụp đầu bảo vệ kim tự động bịt lại 2 cm bằng nhựa bọc silicone. Bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn. Được tiệt trùng bằng khí EO Có vạch cản quang, khóa luer ở đuôi ống catheter Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G và 24G Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ G20 60ml/phút. Cỡ G22 36ml/phút. Cỡ G24 20ml/phút. Đạt chứng nhận: CE | Cái | 105000
37 | Kim bướm G18 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cửa bơm thuốc, chất liệu: FEP-Teflon; PUR, PTFE, ETFE, được lưu trong mạch máu 72 giờ. Có 4 vạch cản quang ở thân catheter. Có sử dụng khi chụp MRI. Tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược, công nghệ không keo. Kim thép không gỉ được mài và phủ silicon với góc vát ba cạnh siêu sắc giúp chọc tĩnh mạch trơn tru và không đau. - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau Tiệt trùng EO. | Cái | 2500
38 | Kim luồn số G18 có cánh | Kim luồn tĩnh mạch số G18, có cánh, kim làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 9710
39 | Kim luồn tĩnh mạch các số 18, 24G không có cánh | -Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng, catheter chất liệu Vialon không chứa mủ cao su và DEHP, có khả năng chống gập xoắn, giảm tỉ lệ viêm tĩnh mạch lên đến 50%, thời gian lưu kim 72-96h, có 6 đường cản quang chạy dọc catheter. Phương pháp tiệt trùng: Ethylen Oxide (ETO), Thông số kĩ thuật: - Cỡ 18G: đường kính ngoài: 1.3 mm, chiều dài: 30mm, tốc độ dòng chảy: 105 ml/phút; áp lực tiêm truyền: 300PSI - Cỡ 18G: đường kính ngoài: 1.3 mm, chiều dài: 48mm, tốc độ dòng chảy: 95 ml/phút; áp lực tiêm truyền: 300PSI - Cỡ 20G: đường kính ngoài: 1.1 mm, chiều dài: 30mm, tốc độ dòng chảy: 60 ml/phút; áp lực tiêm truyền: 300PSI - Cỡ 20G:đường kính ngoài: 1.1 mm, chiều dài: 48mm, tốc độ dòng chảy: 55 ml/phút; áp lực tiêm truyền: 300PSI - Cỡ 22G: đường kính ngoài: 0.9 mm, chiều dài: 25mm, tốc độ dòng chảy: 35 ml/phút; áp lực tiêm truyền: 300PSI - Cỡ 24G: đường kính ngoài: 0.7 mm, chiều dài: 19mm, tốc độ dòng chảy: 25 ml/phút, áp lực tiêm truyền: 300PSI Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA | Cái | 260
40 | Kim tiêm nhựa lấy máu, lấy thuốc cỡ 18, 20, 22, 24 | Kim: Được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken; Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt; Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone; Đế (đốc) kim làm bằng nhựa PP (Polypropylen) y tế, có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng; Sản phẩm được tiệt trùng đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm đóng gói dạng ép vỉ giấy y tế trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt. | Cái | 372600
41 | Mask thở oxy | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài 2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 260
42 | Mask khí dung các cỡ | Mask khí dung các cỡ, có dây và bầu đựng thuốc | Cái | 12150
43 | Mặt nạ (Lưới nhựa cố định đầu) tương thích với hệ thống cố định Elekta | Mặt nạ (Lưới nhựa cố định đầu), dùng để cố định đầu bệnh nhân trong điều trị xạ trị. Tỷ lệ % lỗ đục lưới nhựa: 12%. Độ dày: 2,4 mm. Có lỗ thông mũi giúp bệnh nhân dễ chịu trong quá trình điều trị. Tương thích với hệ thống cố định Elekta. | Cái | 300
44 | Mặt nạ (Lưới nhựa cố định đầu, cổ và vai) tương thích với hệ thống cố định Elekta. | Mặt nạ (Lưới nhựa cố định đầu, cổ và vai), dùng để cố định đầu, cổ và vài bệnh nhân trong điều trị xạ trị. Tỷ lệ % lỗ đục lưới nhựa: 12%. Độ dày: 2,4 mm. Có lỗ thông mũi giúp bệnh nhân dễ chịu trong quá trình điều trị. Tương thích với hệ thống cố định Elekta. | Cái | 800
45 | Mũ phẫu thuật (tiệt trùng) | Mũ phẫu thuật chất liệu bằng vải không dệt PP (polypropylen), không hút nước. | Cái | 90000
46 | Nhiệt kế bệnh nhân (thuỷ tinh) | Nhiệt kế bệnh nhân được làm từ thủy tinh, trong suốt, bên trong có vạch chia độ và dải thủy ngân, đo được tối đa 35-42 độ C. | Cái | 10000
47 | Ống nghe huyết áp cơ | Ống nghe huyết áp cơ có dây làm từ nhựa dẻo, nút tai mềm, khít với mặt và tai nghe. | Cái | 2
48 | Ống thông dạ dày người lớn (ống nuôi ăn) số 12, 14, 16, 18 | Ống thông dạ dày người lớn (ống nuôi ăn) chất liệu nhựa PVC y tế, có vạch đánh dấu, có mắt phụ, mã hóa màu theo các số 12, 14, 16, 18. Tiệt trùng khí EO. | Cái | 2000
49 | Ống thông dạ dày trẻ em (ống nuôi ăn) số 5, 6, 8, 10 | Ống thông dạ dày trẻ em (ống nuôi ăn), dài 50 cm, có vạch đánh dấu tại 20, 30 cm, có 2 mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Chất liệu PVC mềm, có các số 5, 6,8,10 | Cái | 10
50 | Phim XQ 35 cm x 43 cm | Phim XQ 35 cm x 43 cm, phim khô dùng cho chụp cắt lớp điện toán (CT Scanner), chụp cộng hưởng từ (MRI). Quy cách: Hộp/100 tờ. | Hộp | 600
51 | Phim XQ số hóa cỡ 20 cm x 25 cm | Phim XQ số hóa cỡ 20 cm x 25 cm. Quy cách: Hộp/125 tờ. | Hộp | 600
52 | Que chỉ thị hóa học kiểm soát dụng cụ dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Que chỉ thị hóa học kiểm soát dụng cụ, giám sát được 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và áp suất, đánh dấu đạt hoặc không đạt bằng hiển thị màu sắc, dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Que | 70000
53 | Que thử kiểm tra kiểm soát đồ vải dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Que thử kiểm tra kiểm soát đồ vải dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao, chuyển từ màu trắng sang nâu sậm hoặc đen khi tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn. | Que | 70000
54 | Sản phẩm đánh dấu vùng đầu trong chụp CT | Sản phẩm đánh dấu vùng đầu trong chụp CT, dùng cho việc định vị lại trong quá trình thiết lập ban đầu, lấy điểm đánh dấu ở đúng vị trí chính xác của bệnh nhân, đường kính điểm trên nhãn: 2,0 mm. Quy cách: Hộp/110 balls | Hộp | 40
55 | Thẻ định danh bệnh nhân loại đeo tay người lớn (các màu: xanh, đỏ, vàng, trắng.) | Thẻ định danh bệnh nhân loại đeo tay người lớn (các màu: xanh, đỏ, vàng, trắng.). | Cái | 57500
56 | Thẻ định danh bệnh nhân loại đeo tay trẻ em (các màu: xanh, đỏ, vàng, trắng.) | Thẻ định danh bệnh nhân loại đeo tay trẻ em (các màu: xanh, đỏ, vàng, trắng.) | Cái | 13000
57 | Thông hút nhựa số 6 , 8, 10, 12 có kiểm soát | Thông hút nhựa số 6, 8, 10, 12 có van kiểm soát, chất liệu nhựa y tế PVC mềm, ống dài 50 cm, có 2 mắt phụ. | Cái | 60000
58 | Túi đựng nước tiểu (vô trùng) | Túi đựng nước tiểu (vô trùng), thể tích 2000 ml | Cái | 230
59 | Túi ép 100 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. | Túi ép 100 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 235
60 | Túi ép 150 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. | Túi ép 150 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp.Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 500
61 | Túi ép 200 mm x70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. | Túi ép 200 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 300
62 | Túi ép 250 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp | Túi ép 250 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp, Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 110
63 | Túi ép 350 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. | Túi ép 350 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 300
64 | Túi ép 400 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. | Túi ép 400 mm x 70 m cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp. Quy cách: Cuộn/70 m | Cuộn | 300
65 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 100 mm, dạng phồng | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 100 mm, dạng phồng, Quy cách: Cuộn/100 m | Cuộn | 185
66 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 200 mm, dạng phồng | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 200 mm, dạng phồng, Quy cách: Cuộn/100 m | Cuộn | 210
67 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 250 mm, dạng phồng | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 250 mm, dạng phồng. Quy cách: Cuộn/100 m | Cuộn | 300
68 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 300 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 300 mm. Quy cách: Cuộn/200 m | Cuộn | 100
69 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 350 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 350 mm. Quy cách: Cuộn/200 m. | Cuộn | 50
70 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 100 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 100 mm. Quy cách: Cuộn/200 m. | Cuộn | 235
71 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 200 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 200 mm. Quy cách: Cuộn/200 m. | Cuộn | 210
72 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 250 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 250 mm. Quy cách: Cuộn/200 m | Cuộn | 300
73 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 300 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 300 mm. Quy cách: Cuộn/200 m | Cuộn | 200
74 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 350 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 350 mm. Quy cách: Cuộn/200 m | Cuộn | 50
75 | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 400 mm | Túi ép cho máy hấp hơi nước loại 400 mm. Quy cách: Cuộn/200 m | Cuộn | 30
76 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 1 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 1 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ | 6
77 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 2 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 2 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ | 4
78 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 3 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 3 dùng cho máy RENO-S90 | Bộ | 3
79 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 1 dùng cho máy RENO S130D | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 1 dùng cho máy RENO S130D | Bộ | 6
80 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 2 dùng cho máy RENO S130D | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 2 dùng cho máy RENO S130D | Bộ | 4
81 | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 3 dùng cho máy RENO S130D | Bộ bảo dưỡng PM Kit - 3 dùng cho máy RENO S130D | Bộ | 3
82 | Bông gạc đắp vết thương 10 x 10 x 1cm | Bông gạc đắp vết thương làm từ vải không dệt hoặc gạc dệt từ sợi 100% cotton và bông y tế, đã tiệt trùng bằng khí EO. | Miếng | 122000
83 | Bông tẩm cồn kích thước 40 mm x 40 mm x 2 lớp | Bông tẩm cồn kích thước 40 mm x 40 mm x 2 lớp. Quy cách 100 miếng/hộp | Hộp | 200
84 | Dây hút dịch silicon | Dây hút dịch silicon, đường kính 6mm, có thể hấp tiệt trùng. | Mét | 2010
85 | Gel điện não | Gel điện não | Lọ | 24
86 | Kim chích máu vô trùng | Kim chích máu vô trùng chất liệu thép không rỉ, tiệt trùng từng bước. | Cái | 10000
87 | Kim thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Oncall plus | Kim thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Oncall plus | Cái | 5000
88 | Kim thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Onetouch Verio | Kim thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Onetouch Verio | Cái | 5000
89 | Que thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Oncall plus | Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu, sử dụng một lần, sử dụng được cho máy đo đường huyết Oncall plus | Que | 5000
90 | Que thử đường huyết sử dụng được cho máy đo đường huyết Onetouch Verio | Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường huyết trong máu, sử dụng một lần, sử dụng được cho máy đo đường huyết Onetouch Verio | Que | 5000
91 | Sản phẩm đánh dấu vùng đầu trong chụp CT | Sản phẩm đánh dấu vùng đầu trong chụp CT, dùng cho việc định vị lại trong quá trình thiết lập ban đầu, lấy điểm đánh dấu ở đúng vị trí chính xác của bệnh nhân, đường kính điểm trên nhãn: 2,0 mm. Quy cách: Hộp/110 balls | Hộp | 40
92 | Bộ phẫu thuật cơ bản. | Cấu hình 01 bộ phẫu thuật cơ bản gồm: 01 áo phẫu thuật kích thước 130 cm x 150 cm và 02 khăn thấm kích thước 30 cm x 40 cm. | Bộ | 100
93 | Khăn có lỗ tròn | Cấu hình gồm 02 khăn có lỗ tròn đường kính 12 cm, kích thước 80 cm x 80 cm. | Chiếc | 1350
94 | Bộ khăn phẫu thuật tai mũi họng | - Cấu hình của 01 bộ gồm: + Khăn thấm, kích thước 30 cm x 40 cm : 04 chiếc. + Khăn đa dụng, kích thước 75 cm x 80 cm: 01 chiếc. + Khăn đa dụng, kích thước 80 cm x 80 cm: 02 chiếc. + Khăn có lỗ tròn, đường kính 12 cm, kích thước 80 cm x 80 cm: 01 chiếc. + Khăn phủ chân, kích thước 180 cm x 200 cm: 01 chiếc. + Khăn trải bàn, kích thước 140 cm x 200 cm: 01 chiếc | Bộ | 600
95 | Bơm tiêm 2 nòng loại 200ml | - Sử dụng 1 lần. - 1 bộ gồm 2 xy lanh 200 ml, 1 dây truyền thuốc cản quang chữ Y dài ~150 cm, 2 đầu lấy thuốc. - Tiệt trùng: EO. Dùng cho máy bơm tiêm điện. | Bộ | 500
96 | Bơm tiêm 2 nòng loại 60ml | - Sử dụng 1 lần. - 1 bộ gồm 2 xy lanh 60ml, 1 dây truyền thuốc cản quang chữ Y dài ~250 cm. - Tiệt trùng: EO. Dùng cho máy bơm tiêm điện. | Bộ | 350
97 | Khẩu trang (khẩu trang phẫu thuật viên đeo tai) 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang 3 lớp có dây thun móc tai và nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại. Lớp ngoài bằng lớp vải không dệt, không hút nước. Lớp giữa là lớp giấy vi lọc, giấy lọc khuẩn. Lớp trong cùng là lớp vải không dệt không hút nước. Dây thun móc tai. Tiệt trùng bằng khí EO. | Cái | 300000
98 | Dây truyền dịch phù hợp kim 19G | Dây truyền dịch phù hợp kim 19G | Cái | 37500
99 | Khóa 3 ngã có dây nối 25cm | Khóa 3 ngã có dây nối 25cm | Cái | 12200
100 | Gel điện tim | Gel điện tim dùng cho máy điện cực tim, không gây kích ứng da. Quy cách 250 ml/chai | Chai | 25
101 | Kim sinh thiết 16, 18G | Kim sinh thiết 16, 18G. Kích thước 10cm - 15cm | Cái | 200
102 | Que test giám sát môi trường bề mặt ATP | Que test giám sát môi trường bề mặt ATP | Cái | 1000
103 | Giấy kiểm soát thông tin máy tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao 3M | Giấy kiểm soát thông tin máy tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao 3M | Cuộn | 30
104 | Giấy kiểm soát thông tin máy tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao HS | Giấy kiểm soát thông tin máy tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao HS 700/HS 5035 của hãng Hanshin/Hàn Quốc | Cuộn | 30
105 | Giấy kiểm soát thông tin máy rửa Getting | Giấy kiểm soát thông tin máy rửa Getting | Hộp | 10
106 | Băng mực in máy hàn túi | Băng mực in sử dụng tương thích cho máy hàn túi Hawo | Cái | 50
107 | Ống Holder giữ kim lấy máu | Nhựa y tế PP Polymer trong suốt, không độc, khóa ren, dùng trong lấy máu chân không. | Cái | 240
108 | Kim lấy máu ống nghiệm chân không | Kim lấy máu ống nghiệm chân không | Cái | 2000
109 | Gạc cầm máu nha khoa | Gạc cầm máu nha khoa, kích thước Fi 17 mm, vô trùng. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 250000
110 | Gạc dẫn lưu 0,75 x 100 cm x 4 lớp | Gạc dẫn lưu 0,75 x 100 cm x 4 lớp. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 30000
111 | Gạc dẫn lưu 1,5 x 100 cm x 4 lớp | Gạc dẫn lưu 1,5 x 100 cm x 4 lớp. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 32000
112 | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 12 lớp có cản quang | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 12 lớp có cản quang. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 21000
113 | Gạc phẫu thuật 10 x 10cm x 8 lớp có cản quang | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 8 lớp có cản quang. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 21000
114 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 7 cm x 12 lớp | Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 7 cm x 12 lớp. Gạc hút nước 100% cotton, khả năng hút nước: 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên, độ acid và độ kiềm đạt trung tính, tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 2500000
115 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6.5 - 7.0 - 7.5 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng, chất liệu cao su tự nhiên, chiều dài 270 mm (±10 mm). Cỡ số 6.5 - 7.0 - 7.5. Độ dày: ngón tay 0,16 mm (± 0,03 mm), lòng bàn tay 0,14 mm (± 0,03 mm). | Đôi | 185000
116 | Giày phẫu thuật viên các cỡ. | Giày phẫu thuật viên làm từ vải không dệt PP, định lượng vải 40 g/m2. Các cỡ. Màu sắc: Trắng hoặc xanh dương. | Đôi | 1200

## Nhóm II
Phụ lục II. Nhóm Phẫu thuật viên (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đấu thầu 24 tháng | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
1 | Bộ đầu dò dùng cho máy theo dõi dây thần kinh NIM | Bộ đầu dò dùng cho máy theo dõi dây thần kinh NIM | Cái | 30
2 | Bông cầm máu được làm từ bọt biển 70 x 50 x 10 (mm) | Bông cầm máu được làm từ bọt biển kích thước 70 x 50 x 10 (mm). Miếng xốp cầm máu phẫu thuật từ nguyên liệu gelatine tự nhiên. | Miếng | 5760
3 | Bông vô trùng 2 cm x 2 cm | Bông vô trùng 2 cm x 2 cm làm từ bông hút nước 100% cotton. | Gói | 2000
4 | Cầm máu mũi | Cầm máu mũi dài 8 cm, dày 1,5cm, cao 2 cm. Khả năng thấm hút >= 25 lần trọng lượng | Miếng | 20000
5 | Canuyn mở khí quản 1 nòng có bóng (số 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5) | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC nhạy nhiệt Có tối thiểu các cỡ 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5: Đạt chứng nhận CE | Cái | 70
6 | Canuyn mở khí quản 1 nòng có bóng (số 6.0 - 6.5 - 7.0) | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC nhạy nhiệt Có tối thiểu các cỡ: 6.0; 6.5; 7.0. Đạt chứng nhận CE | Cái | 1450
7 | Canuyn mở khí quản 1 nòng có bóng (số 7.5 - 8.0 - 9.0) | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC nhạy nhiệt Có tối thiểu các cỡ: 7.5; 8.0; 9.0 mm Đạt chứng nhận CE | Cái | 200
8 | Canuyn mở khí quản 2 nòng | Canuyn mở khí quản 2 nòng, có cửa sổ, đường kính trong: 5 m - 9 mm, đường kính ngoài: 8,6 mm - 13,2 mm, chiều dài ống: 55 mm - 78 mm. | Cái | 260
9 | Chỉ Daclon Nylon kim tam giác số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon kim tam giác 3/8C, kim 16 mm, dài 75 cm, số 5/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 65
10 | Chỉ đơn sợi tổng hợp không tan polypropylen kim tròn số 4/0 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylen, kim tròn, kim 20 mm, dài 90 cm, số 4/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 65
11 | Chỉ Ethilon Nylon kim tam giác số 5/0 | Chỉ Ethilon Nylon không tan đơn sợi tổng hợp, kim tam giác, kim dài 11 mm, 3/8C, dài 45 cm, số 5/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 372
12 | Chỉ Ethilon số 3/0 (chỉ không tiêu đơn sợi Polyaminde 6&66 kim tam giác số 3/0) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66, kim tam giác 26 mm, 3/8C, dài 70 cm, số 3/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 72
13 | Chỉ Ethilon số 4/0 (chỉ không tiêu đơn sợi Polyaminde 6&66 kim tam giác số 4/0) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66, kim tam giác 16 mm, 3/8C, dài 70 cm, số 4/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 72
14 | Chỉ Ethilon số 5/0 (chỉ không tiêu đơn sợi Polyaminde 6&66 kim tam giác số 5/0) | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 6&66, kim tam giác ngược dài 11 mm, 3/8C, dài 45 cm, số 5/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 12
15 | Chỉ không tan đa sợi, kim tam giác, số 4/0 | Chỉ không tan đa sợi, kim tam giác 3/8C, dài 75 cm, kim 19 mm, số 4/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 348
16 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn số 2/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn 1/2C, dài 75 cm, đầu tròn 31 mm, số 2/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 24
17 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn số 3/0 | - Chỉ không tiêu, tổng hợp, đơn sợi Polypropylene số 3/0; Sợi chỉ dài ≥ 90cm; - Chỉ được quấn quanh khung nhựa hoặc thiết kế tương đương giúp hạn chế rối chỉ; - 2 kim tròn đầu tròn /nhọn dài 26mm (±≤1mm), độ cong của kim 1/2 đường tròn. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc PMDA (Nhật Bản) | Sợi | 768
18 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn số 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn 1/2C, kim 17 mm, dài 90 cm, số 4/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 96
19 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, kim tròn số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, kim bằng hợp kim ETHALLOY thân tròn đầu tròn RB-2 dài 13mm, 1/2 vòng tròn. | Sợi | 144
20 | Chỉ không tan, kim tam giác, số 2/0. | Chỉ không tan, kim tam giác 3/8C, dài 75 cm, vòng kim 24 mm, số 2/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 3144
21 | Chỉ không tan, kim tam giác, số 3/0. | Chỉ không tan, kim tam giác 3/8C, dài 75 cm, vòng kim 26 mm, số 3/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 1280
22 | Chỉ không tan, kim tam giác, số 5/0. | Chỉ không tan, kim tam giác 3/8C, dài 75 cm, vòng kim 16 mm, số 5/0. Xuất xứ: Việt Nam | Sợi | 3864
23 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi kim tam giác số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 thành phần gồm 90% glycolide và 10% L-lactide số 4/0 kim tam giác. | Sợi | 588
24 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tam giác, số 3/0. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 thành phần gồm 90% glycolide và 10% L-lactide số 3/0 kim tam giác. Xuất xứ: châu Âu hoặc Mỹ, Nhật Bản | Sợi | 8400
25 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn 1/2C, dài 75 cm, số 0 | Sợi | 240
26 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn 1/2C, dài 75 cm, kim 75 mm, số 1. | Sợi | 240
27 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 2/0. | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số 2/0 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate dài 75cm. - Kim tròn đầu tròn SH Plus dài 26 mm 1/2 vòng tròn. - Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc PMDA (Nhật Bản) | Sợi | 3324
28 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 3/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số 3/0 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate dài 75cm. - Kim tròn đầu tròn SH-2 Plus dài 20 mm 1/2 vòng tròn. - Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc PMDA (Nhật Bản) | Sợi | 7740
29 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 4/0 | - Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số 4/0 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate dài 75cm. - Kim tròn đầu tròn SH-2 Plus dài 20 mm 1/2 vòng tròn. - Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc PMDA (Nhật Bản) | Sợi | 840
30 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi, kim tròn, số 5/0 | - Chỉ tan đa sợi chất liệu Polyglactin 910 số 5/0, phủ Polyglactin 370 + Calcium stearate, màu tím, số (đường kính) dài 75cm. - Kim tròn đầu tròn, dài 17 mm, bán kính cong kim 1/2 vòng tròn, kim làm bằng thép không gỉ. - Thời gian tan hoàn toàn 50 - 70 ngày - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA (Mỹ) hoặc PMDA (Nhật Bản) | Sợi | 240
31 | Dao cắt cầm máu siêu âm mổ mở | Dao cắt cầm máu siêu âm mổ mở, lưỡi cong, chiều dài cán 9 cm, tương thích với Máy cắt cầm máu siêu âm GEN11 của hãng Ethicon Endo-Surgery/Mỹ . | Cái | 15
32 | Đầu cắt Amiđan cho máy Coblator ứng dụng công nghệ plasma dùng trong phẫu thuật tai mũi họng của hãng Arthrocare | Đầu cắt Amiđan cho máy Coblator ứng dụng công nghệ plasma dùng trong phẫu thuật tai mũi họng của hãng Arthrocare. Đầu tay cắt cong góc ≥ 35°, đường kính ≥ 5,5 mm, chiều dài ≥ 135 mm. Tối thiểu có chức năng cắt, cầm máu, tưới rửa và hút. Có đánh giá hàng mẫu và trả lại sau khi đánh giá xong. | Cái | 800
33 | Đầu nạo V.A cho máy Coblator ứng dụng công nghệ plasma dùng trong phẫu thuật tai mũi họng của hãng Arthrocare | Đầu nạo V.A cho máy Coblator ứng dụng công nghệ plasma dùng trong phẫu thuật tai mũi họng của hãng Arthrocare. Đầu tay cắt cong góc ≥ 30°, đường kính ≥ 4mm, chiều dài ≥ 120 mm. Tối thiểu có chức năng cắt, cầm máu, tưới rửa và hút. Có đánh giá hàng mẫu và trả lại sau khi đánh giá xong. | Cái | 1200
34 | Lưỡi cắt Amiđan và nạo V.A dùng cho máy Plasma | Lưỡi cắt Amiđan và nạo V.A dùng cho máy Plasma của hãng Medtronic. Cấu hình bao gồm 01 đầu cắt Amiđan và 01 đầu nạo V.A | Cái | 2000
35 | Đầu nối khoan có ống dẫn | Đầu nối khoan có ống dẫn dùng cho tay khoan VISAO của hãng Medtronic | Cái | 2
36 | Đầu nối không có ống tưới rửa | Đầu nối không có ống tưới rửa dùng cho tay khoan VISAO của hãng Medtronic | Cái | 2
37 | Đầu nối ống tưới rửa | Đầu nối ống tưới rửa dùng cho tay khoan VISAO của hãng Medtronic | Cái | 2
38 | Dây cáp nối bản cực trung tính, loại dùng nhiều lần sử dụng cho dao mổ điện | Dây cáp nối bản cực trung tính, loại dùng nhiều lần sử dụng cho dao mổ điện | Cái | 2
39 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Dây dao siêu âm mổ mở có: + Bộ phận chuyển đổi điện năng trong dây dao chuyển hóa điện năng thành dao động cơ học + Lưỡi dao dao động với tần số 55.500 lần một giây (55,5kHz) + Không có dòng điện đi qua bệnh nhân + Số lần sử dụng: 100 Tương thích với Harmonic Focus, Harmonic Focus cán dài, Máy GEN11 | Cái | 30
40 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Cái | 30
41 | Dây nối kẹp lưỡng cực dùng một lần, chiều dài 3,6m | Dây nối kẹp lưỡng cực dùng một lần, chiều dài 3,6 m | Cái | 312
42 | Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần | Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần, dài 4,5 m | Cái | 25
43 | Dây kết nối dụng cụ dùng cho máy định vị Fusion | Dây kết nối dụng cụ dùng cho máy định vị Fusion | Cái | 130
44 | Dây kết nối bệnh nhân dùng cho máy định vị Fusion | Dây kết nối bệnh nhân dùng cho máy định vị Fusion | Cái | 30
45 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 1.5 Tesla, số điện cực ≥ 15 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 1.5 Tesla, số điện cực ≥ 15 | Cái | 3
46 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng), an toàn khi chụp MRI 3.0 Tesla, số điện cực ≥ 15 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng), an toàn khi chụp MRI 3.0 Tesla, số điện cực ≥ 15 | Cái | 2
47 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 1.5 Tesla, số điện cực ≥ 20 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 1.5 Tesla, số điện cực ≥ 20 | Cái | 3
48 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 3.0 Tesla, số điện cực ≥ 20 | Điện cực ốc tai (thẳng, uốn vòng) an toàn khi chụp MRI 3.0 Tesla, số điện cực ≥ 20 | Cái | 2
49 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 2 ml | Keo sinh học vá mạch máu và màng não. Thể tích 2 ml. Bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm. Chịu được áp lực ≥ 450 mmHg. Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạnh xoắn. | Tuýp | 55
50 | Keo sinh học vá mạch máu và màng não 5 ml | Keo sinh học vá mạch máu và màng não. Thể tích 5 ml. Bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm. Chịu được áp lực ≥ 450 mmHg. Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạnh xoắn. | Tuýp | 2
51 | Kẹp lưỡng cực titanium, chiều dài 19,1 cm, đầu tip 0,5 mm | Kẹp lưỡng cực titanium, chiều dài 19,1cm, đầu tip 0,5 mm | Cái | 13
52 | Kẹp lưỡng cực, chiều dài 19,1 cm, đầu tip 2 mm | Kẹp lưỡng cực, chiều dài 19,1 cm, đầu tip 2 mm | Cái | 19
53 | Lưỡi cắt bào xoang cong bụng 40 độ | Lưỡi cắt bào xoang cong lên 40 độ, cửa sổ cắt hai cạnh răng cưa hướng ra sau, đường kính 4 mm, chiều dài 12 cm, tiệt khuẩn, sử dụng một lần. | Cái | 8
54 | Lưỡi cắt bào xoang thẳng 4 mm | Lưỡi cắt bào xoang thẳng, đường kính 4mm, chiều dài 12 cm, tiệt khuẩn, sử dụng một lần. | Cái | 600
55 | Lưỡi cắt cong 40 độ đường kính 4 mm dùng cho tay cắt nạo M4 xoay tròn được 360 độ dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt cong 40 độ đường kính 4 mm dùng cho tay cắt nạo M4 xoay tròn được 360 độ dùng cho Máy Hummer | Cái | 600
56 | Lưỡi cắt hạt sơ thanh quản đầu cong 15°, đường kính 2,9 mm, dài 27 cm dùng cho máy Hummer | Lưỡi cắt hạt sơ thanh quản đầu cong 15°, đường kính 2,9 mm, dài 27 cm dùng cho máy Hummer | Cái | 10
57 | Lưỡi cắt hút thanh khí quản 3 răng, thẳng chiều dài 22,5 cm, đường kính 4 mm dùng cho máy Hummer | Lưỡi cắt hút thanh khí quản 3 răng, thẳng chiều dài 22,5 cm, đường kính 4 mm dùng cho máy Hummer | Cái | 10
58 | Lưỡi cắt hút thanh khí quản đầu cong 15 độ, đường kính 2,9 mm, dài 22,5 mm dùng cho máy Hummer | Lưỡi cắt hút thanh khí quản đầu cong 15 độ, đường kính 2,9 mm, dài 22,5 mm dùng cho máy Hummer | Cái | 10
59 | Lưỡi cắt nạo mũi xoang loại cong, có kết nối định vị | Lưỡi cắt nạo mũi xoang loại cong 40 độ, có kết nối định vị, xoay được 360 độ, dài 11 cm, đường kính lưỡi cắt 4 mm. | Cái | 20
60 | Lưỡi cắt nạo mũi xoang loại thẳng, có kết nối định vị | Lưỡi cắt nạo mũi xoang loại thẳng, có kết nối định vị, xoay được 360 độ, dài 13 cm, đường kính 4 mm. | Cái | 20
61 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Cái | 100
62 | Lưỡi dao mổ số 10,11,12,15,20 | - Lưỡi dao mổ dùng 1 lần được làm bằng thép không gỉ, các số 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22. ... Lưỡi dao được đóng gói riêng lẻ, đóng gói 100 cái trong 1 hộp và được tiệt trùng bằng tia Gamma | Cái | 38000
63 | Miếng cầm máu phẫu thuật tai | Miếng cầm máu phẫu thuật tai, chiều dài: 2.4 cm, đường kính 1.2 cm. | Miếng | 5000
64 | Miếng cầm máu tiệt trùng Cellulose kích thước 10 cm x 20 cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, kích thước 10 x 20cm - Chất liệu sợi rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, diệt khuẩn gram dương và gram âm, độ pH 2.4 , tự tiêu sau 7 -14 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22µm, trọng lượng 6.2mg/cm2 - Hàm lượng Carboxyl (COOH) 18-21% với độ hao hụt khi sấy khô < 8% - Kích thước: (10cm x 20cm) - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | Miếng | 340
65 | Miếng cầm máu tự tiêu Cellulose kích thước 5,1 cm x 10,2 cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, kích thước 5,1 x 10,2 cm - Chất liệu sợi rayon cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, diệt khuẩn gram dương và gram âm, độ pH 2.4 , tự tiêu sau 7 -14 ngày - Đường kính đồng nhất khoảng 20 - 22µm, trọng lượng 6.2mg/cm2 - Hàm lượng Carboxyl (COOH) 18-21% với độ hao hụt khi sấy khô < 8% - Kích thước: (10cm x 20cm) - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE. | Miếng | 120
66 | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4,25mm | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4,25mm | Cái | 360
67 | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4,5 mm | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4,5 mm | Cái | 40
68 | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4 mm | Móc thay thế xương con, chất liệu thép không gỉ và nhựa flo, chiều dài 4 mm | Cái | 160
69 | Mũi cắt nạo xoang cong 12 độ, đường kính 3,2 mm | Mũi cắt nạo xoang cong 12 độ, đường kính 3,2 mm. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 30
70 | Mũi khoan đường kính mũi 1,5 mm dài 76 mm, 65 mm | Mũi khoan đường kính mũi 1,5 mm dài 76 mm, 65 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 4
71 | Mũi khoan đường kính mũi 2 mm dài 77 mm, 66 mm | Mũi khoan đường kính mũi 2 mm dài 77 mm, 66 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 16
72 | Mũi khoan đường kính mũi 2 mm, dài 65 mm | Mũi khoan đường kính mũi 2 mm, dài 65 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 14
73 | Mũi khoan đường kính mũi 3 mm dài 64 mm, 72 mm, dài 66 mm, dài 79 mm | Mũi khoan đường kính mũi 3 mm dài 64 mm, 72 mm, dài 66 mm, dài 79 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 10
74 | Mũi khoan đường kính mũi 3 mm dài 72 mm, 79 mm | Mũi khoan đường kính mũi 3 mm dài 72 mm, 79 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 60
75 | Mũi khoan đường kính mũi 3,2 mm dài 54 mm | Mũi khoan đường kính mũi 3,2 mm dài 54 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 10
76 | Mũi khoan đường kính mũi 3,5 mm dài 71mm | Mũi khoan đường kính mũi 3,5 mm dài 71mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 20
77 | Mũi khoan đường kính mũi 4,0 mm dài 67mm | Mũi khoan đường kính mũi 4,0 mm dài 67mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 20
78 | Mũi khoan đường kính mũi 4 mm dài 69 mm, 72 mm | Mũi khoan đường kính mũi 4 mm dài 69 mm, 72 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 80
79 | Mũi khoan đường kính mũi 4 mm dài 64mm | Mũi khoan đường kính mũi 4 mm dài 64mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 30
80 | Mũi khoan đường kính mũi 5 mm dài 64 mm | Mũi khoan đường kính mũi 5 mm dài 64 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 30
81 | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm, 69 mm | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm, 69 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 80
82 | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 30
83 | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm, 71 mm | Mũi khoan đường kính mũi 6 mm dài 64 mm, 71 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 80
84 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 0,5 mm dài 72 mm, 77 mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 0,5 mm dài 72 mm, 77 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 6
85 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 1,0 mm dài 72mm, 76mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 1,0 mm dài 72mm, 76mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 20
86 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 1,5 mm dài 71 mm, 77 mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 1,5 mm dài 71 mm, 77 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 10
87 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 2,0 mm dài 67mm, 77mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 2,0 mm dài 67mm, 77mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 10
88 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 3,0 mm dài 72 mm, 78mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 3,0 mm dài 72 mm, 78mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 10
89 | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 4 mm dài 69 mm, 72 mm | Mũi khoan kim cương đường kính mũi 4 mm dài 69 mm, 72 mm ± 5%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 40
90 | Mũi khoan phá 5 mm | Mũi khoan phá 5 mm, chiều dài 70 mm ± 10%. Đạt chứng nhận FDA | Cái | 12
91 | Mũi khoan xoang đường kính 2,9 mm, dài 10 cm dùng với tay cắt M4 | Mũi khoan xoang đường kính 2,9 mm, dài 10 cm dùng với tay cắt M4 | Cái | 13
92 | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 20 độ, đường kính 2,5 mm | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 20 độ, đường kính 2,5 mm | Cái | 13
93 | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 70 độ, đường kính 4 mm | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 70 độ, đường kính 4 mm | Cái | 3
94 | Mũi khoan xoang phá đường kính 4 mm, cong 15 độ, dài 15 cm dùng với tay cắt M4. | Mũi khoan xoang phá đường kính 4 mm, cong 15 độ, dài 15 cm dùng với tay cắt M4. | Cái | 3
95 | Mũi khoan xoang, cong lên 15 độ, đường kính 4 mm | Mũi khoan xoang, cong lên 15 độ, đường kính 4 mm | Cái | 3
96 | Mũi khoan xoang, loại thẳng, đường kính 3,2 mm | Mũi khoan xoang, loại thẳng, đường kính 3,2 mm | Cái | 3
97 | Ống thông khí dạng chữ T kích thước 1,14 mm | Ống thông khí dạng chữ T kích thước 1,14 mm | Cái | 1600
98 | Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm chất liệu nhựa | Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm chất liệu nhựa | Cái | 130
99 | Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm chất liệu silicon | Ống thông khí tai đường kính 1,14 mm chất liệu silicon | Cái | 2000
100 | Stent thanh quản (Cỡ số 10, 20, 25, 30) bằng silicon gồm 2 nút silicon giúp thanh quản không bị tuột khỏi vị trí đặt. | Stent thanh quản bằng silicon, đường kính đáy: 10 mm - 15 mm, chiều dài: từ 33-47 mm, độ dày stent: 9 mm - 16 mm, gồm 2 nút silicon giúp thanh quản không bị tuột khỏi vị trí đặt, có các cỡ số 10, 20, 25, 30. | Cái | 45
101 | Surgicel cầm máu | Vật liệu cầm máu dạng lưới kích thước 10cm x 20cm ±10%, đường kính sợi rayon 20µm, trọng lượng 0.016g/cm, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) với nitrous tetra-oxide (N2O4), độ pH thấp 2.4, lượng cacboxyl (COOH) ≥ 18 với độ hao hụt khi sấy khô < 8%, lưới mềm độ bền kéo ướt 3.3lbf, tự tiêu sau 7 - 14 ngày. | Miếng | 350
102 | Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương | Vật liệu cầm máu các loại Hỗn hợp tiệt trùng gồm sáp ong; Isopropyl myristat hoặc sáp ong; Isopropyl palmitat và sáp parafin. | Miếng | 130
103 | T Tube bằng silicon mềm, bao gồm vòng giữ ống và nút ống, số 10-16 | T Tube bằng silicon mềm, bao gồm vòng giữ ống và nút ống, số 10-16 | Cái | 20
104 | Tay dao hàn mạch dài 18,8 cm. Dùng trong phẫu thuật mở cắt u bướu tuyến giáp | Tay dao hàn mạch dài 18,8 cm. Dùng trong phẫu thuật mở cắt u bướu tuyến giáp | Cái | 40
105 | Tay dao hàn mạch dài 23 cm dùng trong phẫu thuật mở, mũi nhọn đường kính 5 mm, chiều dài cán 37 cm, cắt và vét hạch lưỡi. | Tay dao hàn mạch dài 23 cm dùng trong phẫu thuật mở, mũi nhọn đường kính 5 mm, chiều dài cán 37 cm, cắt và vét hạch lưỡi. | Cái | 50
106 | Tay dao hàn mạch dùng trong phẫu thuật nội soi. Đường kính 5 mm, chiều dài cán 37 cm, chiều dài mối hàn 19,5 mm, chiều dài vết cắt 17,8 mm, xoay vòng 180 độ | Tay dao hàn mạch dùng trong phẫu thuật nội soi. Đường kính 5 mm, chiều dài cán 37 cm, chiều dài mối hàn 19,5 mm, chiều dài vết cắt 17,8 mm, xoay vòng 180 độ | Cái | 30
107 | Tay dao hàn mạch mổ mở dùng cho mổ tuyến giáp, chiều dài 21 cm. | Tay dao hàn mạch mổ mở dùng cho mổ tuyến giáp, hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 21 cm | Cái | 90
108 | Tay khoan mài (Mô tơ tay khoan điện) | Tay khoan mài (Mô tơ tay khoan điện) là mô tơ điện có thể đảo chiều dùng để loại bỏ mô xương và vật liệu sinh học. Tốc độ: 200 - 75.000 vòng/phút. Phần đầu motor kết nối với các loại mũi chụp có biểu tượng chỉ dẫn, đóng mở khóa an toàn. Được cấp phép bởi FDA | Cái | 2
109 | Tay khoan cắt nạo mũi xoang, có hệ thống hút rửa bên trong dùng cho máy cắt nạo xoang XPS 3000, IPC, xoay được 360 độ | Tay khoan cắt nạo mũi xoang, có hệ thống hút rửa bên trong dùng cho máy cắt nạo xoang XPS 3000, IPC, xoay được 360 độ. Được cấp phép bởi FDA | Cái | 10
110 | Tay khoan tai nhỏ | Tay khoan tai nhỏ. Tốc độ 1,000 đến 16,000 vòng/phút. Tương thích với máy IPC 3000 Được cấp phép bởi FDA. | Cái | 10
111 | Trụ dẫn thay thế 3 xương | Chất liệu titanium, đường kính đầu 2.5mm, đường kính trục 0.25mm, dài 10mm. Được cấp phép bởi FDA. | Cái | 6
112 | Mũi khoan cho tay khoan Skeeter | Mũi khoan cho tay khoan Skeeter. Được cấp phép bởi FDA | Cái | 11
113 | Bóng nong sẹo hẹp khí quản | Bóng nong có thiết kế chống trượt. - Giãn nở có kiểm soát làm giãn nở liên tục ở vị trí hẹp trong tiến trình điều trị - Có nhiều kích thước phù hợp các đối tượng bệnh nhân khác nhau - Phụ kiện đi kèm: Đồng hồ đo áp lực Bóng nong sẹo hẹp - Các đầu nối được mã hóa màu tương ứng với cài đặt áp suất thích hợp trên Đồng hồ đo áp lực Bóng nong. | Cái | 2
114 | Dây dẫn sáng dùng cho hệ thống khám nội soi tai mũi họng | Dây dẫn sáng nội soi. Chiều dài 2,0 m ± 10%. Phù hợp với các nguồn sáng của hãng Chammed/Hàn Quốc. | Cái | 50
115 | Dây dẫn sáng dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng | Dây dẫn sáng nội soi. Chiều dài 2,5 m ± 10%, đường kính 3,5mm. Phù hợp với optic nội soi đường kính từ 3-6 mm, tương thích với các nguồn sáng của hãng Karl Storz.. | Cái | 10
116 | Bộ mở khí quản tối cấp | Bộ mở khí quản cấp cứu gồm đầy đủ các dụng cụ để mở thành công 1 ca mở khí quản trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu Thành phần: Dao mổ, Ống mở khí quản có bóng, Bơm tiêm, Dây cố định ống mở khí quản, Chỉ khâu, Ống hút dịch cỡ 10Fr, Lọc chữ T...... | Bộ | 3
117 | Kẹp mạch máu Titanlum clips | Clip kẹp mạch máu titan Horizon hình chữ V có cấu tạo rãnh hình trái tim giúp clip bám chắc vào mạch máu, chân clip hình tam giác giúp tăng tối đa bề mặt tiếp xúc giữa clip và hàm, bỏ hiện tượng rơi clip. - Có lớp đế chống dính đặt lên bất cứ khu vực vô trùng nào. - Cỡ S: chiều rộng 1.98mm, chiều cao 2.87mm, chiều dài clip khi đóng 3.63mm. - Cỡ M: chiều rộng 3.02mm, chiều cao 4.68mm, chiều dài clip khi đóng 5.89mm. Đạt tiêu chuẩn FDA. Quy cách: 30 vỉ/hộp. 06 cái/vỉ, | hộp | 10
118 | Lưỡi cắt hút thanh khí quản 3 răng đầu cong, đường kính 4 mm, chiều dài 22,5 cm dùng cho máy Hummer | Lưỡi cắt hút thanh khí quản 3 răng đầu cong, đường kính 4 mm, chiều dài 22,5 cm dùng cho máy Hummer | Cái | 10
119 | Lưỡi cắt hút thanh khí quản, đầu cong đường kính 4 mm dùng cho tay cắt M4 | Lưỡi cắt hút thanh khí quản, đầu cong đường kính 4 mm dùng cho tay cắt M4 | Cái | 5
120 | Lưỡi cắt nạo VA đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt nạo VA đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Cái | 100
121 | Lưỡi cắt nạo xoang bẻ góc 120 độ, dài 110 mm, đường kính 3,5 mm. | Lưỡi cắt nạo xoang bẻ góc 120 độ, dài 110 mm, đường kính 3,5 mm. | Cái | 5
122 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4 mm dùng cho tay cắt nạo M4 xoay tròn được 360 độ dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4 mm dùng cho tay cắt nạo M4 xoay tròn được 360 độ dùng cho Máy Hummer | Cái | 10
123 | Lưỡi cắt thanh quản đầu cong đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt thanh quản đầu cong đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Cái | 10
124 | Lưỡi cắt thanh quản đầu thẳng, dài 22.5cm đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Lưỡi cắt thanh quản đầu thẳng, dài 22.5cm đường kính 4 mm dùng cho Máy Hummer | Cái | 10
125 | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 0,5 mm, dài 99 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 0,5 mm, dài 99 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Cái | 10
126 | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 0,6 mm, dài 99 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 0,6 mm, dài 99 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Cái | 10
127 | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 1 mm, dài 98 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 1 mm, dài 98 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Cái | 10
128 | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 1,5 mm, dài 98 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Mũi khoan kim cương cong, đường kính 1,5 mm, dài 98 mm sử dụng trong cấy điện cực ốc tai | Cái | 10
129 | Mũi khoan kim cương làm nội soi u tuyến yên loại thẳng, đường kính ≥ 2,5 mm | Mũi khoan kim cương làm nội soi u tuyến yên loại thẳng, đường kính ≥ 2,5 mm, chất liệu titan. | Cái | 10
130 | Mũi khoan xoang, cong lên 40 độ, đường kính 3 mm | Mũi khoan xoang, cong lên 40 độ, đường kính 3 mm | Cái | 10
131 | Ống thông khí tai người lớn, đường kính 1,27 mm | Ống thông khí tai người lớn, đường kính 1,27 mm | Cái | 30
132 | Tay dao đơn cực dùng một lần | Tay dao đơn cực dùng một lần | Cái | 80
133 | Tay dao mổ điện 2 nút nhấn loại dùng nhiều lần cho các Máy Dao mổ điện | Tay dao mổ điện 2 nút nhấn loại dùng nhiều lần cho các Máy Dao mổ điện | Cái | 130
134 | Tay dao mổ điện kèm chức năng hút Fr 12, chiều dài 15,24 cm. | Tay dao mổ điện kèm chức năng hút Fr 12, chiều dài 15,24 cm. | Cái | 13
135 | Tay dao mổ điện kèm chức năng hút Fr 8, chiều dài 15,24 cm. | Tay dao mổ điện kèm chức năng hút Fr 8, chiều dài 15,24 cm. | Cái | 13

## Nhóm III
Phụ lục III. Nhóm Gây mê hồi sức (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đấu thầu 24 tháng
1 | Ambu các loại | Ambu bóng bóp bao gồm 1 mặt nạ, 1 dây dẫn khí, 1 bóng bóp nhựa và 1 túi khí. | Cái | 40
2 | Áo giấy (vải không dệt) dùng một lần đã tiệt trùng các cỡ. | Áo giấy (vải không dệt) dùng một lần đã tiệt trùng, trọng lượng 40 g/m2 (± 2 g/m2) | Cái | 1800
3 | Bầu lọc 3 chức năng (lọc vi khuẩn/virus, trao đổi ẩm, có cổng đo CO2 ) | Chất liệu nhựa y tế Lọc vi khuẩn/ virus, trao đổi ẩm, có cổng đo CO2. Thể tích khí lưu thông từ 150 ml - 1500 ml. Hiệu suất lọc: ≥ 95% Sản phẩm được tiệt trùng, phù hợp với máy hiện có tại bệnh viện | Cái | 30000
4 | Bình dẫn lưu vết thương 200 ml | Bình dẫn lưu vết thương 200 ml | Cái | 1000
5 | Bình dẫn lưu vết thương 400 ml | Bình dẫn lưu vết thương 400 ml | Cái | 800
6 | Canuyn Mayo (từ số 2 đến số 8) | Canuyn Mayo (từ số 2 đến số 8) | Cái | 20000
7 | Dây máy thở dùng một lần | Dây máy thở dùng một lần | Cái | 300
8 | Dây máy thở silicon các cỡ, dùng nhiều lần | Dây máy thở silicon các cỡ, dùng nhiều lần | Cái | 30
9 | Điện cực tim | Bề mặt tiếp xúc dạng gel, tiếp xúc ổn định, độ kết dính tốt, dễ dán, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân , kích thước 35 mm x 40 mm (± 5%) | Miếng | 53000
10 | Kim tiêm 2 đầu (Kim gây tê dùng cho bơm tiêm áp lực) | Kim tiêm 2 đầu (Kim gây tê dùng cho bơm tiêm áp lực) | Cái | 15000
11 | Ống đặt nội khí quản có cuff, bóng chèn các cỡ (số 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0) | Ống đặt nội khí quản có cuff, bóng chèn các cỡ (số 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0) | Cái | 25000
12 | Ống nội khí quản có bóng số 3.5 | Ống nội khí quản có bóng chèn dùng cho cổng mũi hoặc miệng, chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, cảm ứng nhiệt phù hợp với đường cong khí quản. Ống có vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu tù, có mắt Murphy tránh tổn thương niêm mạc khí quản khi đặt. Bóng chèn có áp lực thấp tránh tổn thương niêm mạc khí quản. Đường kính trong 3,5mm, đường kính ngoài ống 4,9 mm, đường kính bóng chèn 8,9mm và chiều dài ống nội khí quản 181 (mm) Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không chứa Latex. Sản phẩm đạt chứng nhận ISO13485, FDA | Cái | 200
13 | Ống nội khí quản có bóng số 4.5 | Ống nội khí quản có bóng chèn dùng cho cổng mũi hoặc miệng, chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, cảm ứng nhiệt phù hợp với đường cong khí quản. Ống có vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu tù, có mắt Murphy tránh tổn thương niêm mạc khí quản khi đặt. Bóng chèn có áp lực thấp tránh tổn thương niêm mạc khí quản. Đường kính trong 4,5mm, đường kính ngoài ống 6,2 mm, đường kính bóng chèn 11.0mm và chiều dài ống nội khí quản 221 (mm) Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không chứa Latex. Sản phẩm đạt chứng nhận ISO13485, FDA | Cái | 200
14 | Ống nội khí quản có bóng số 5.5 | Ống nội khí quản có bóng chèn dùng cho cổng mũi hoặc miệng, chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, cảm ứng nhiệt phù hợp với đường cong khí quản. Ống có vạch cản quang chạy dọc thân ống. Đầu tù, có mắt Murphy tránh tổn thương niêm mạc khí quản khi đặt. Bóng chèn có áp lực thấp tránh tổn thương niêm mạc khí quản. Đường kính trong 5.5mm, đường kính ngoài ống 7.5mm, đường kính bóng chèn 16.0mm và chiều dài ống nội khí quản 271mm Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không chứa Latex. Sản phẩm đạt chứng nhận ISO13485, FDA | Cái | 200
15 | Oxy lỏng y tế | Oxy lỏng y tế, oxygen ≥ 99,6%, tạp chất: H2O ≤ 60mg/l, CO2 ≤ 0,03%, CO ≤ 5/triệu. Khí được nạp vào bồn của bệnh viện bằng xe chuyên dụng. | Kg | 60000
16 | Ống nội khí quản dùng cho nhi số 4.0 | Ống có bóng, hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị ống an toàn. Khoảng cách từ đầu xa đến vị trí vạch đánh dấu khoảng 28 mm. Độ dày bóng khoảng 0,051 mm. Đường kính ngoài khoảng 5.5 mm, đường kính bóng khoảng 11 mm, chiều dài khoảng 200 mm. Chất liệu ống PVC. | Cái | 6000
17 | Ống nội khí quản dùng cho nhi số 5.0 | Ống có bóng, hai vạch đánh dấu phía trên bóng chèn để hỗ trợ định vị ống an toàn. Khoảng cách từ đầu xa đến vị trí vạch đánh dấu khoảng 32 mm. Độ dày bóng khoảng 0,051 mm. Đường kính ngoài khoảng 6.8 mm, đường kính bóng khoảng 16 mm, chiều dài khoảng 240 mm. Chất liệu ống PVC. | Cái | 3000
18 | Ống nội khí quản blueline có cuff, bóng chèn, các cỡ (số 5.0- 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5) | Ống nội khí quản blueline có cuff, bóng chèn, các cỡ (số 5.0- 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5) | Cái | 500
19 | Ống nội khí quản có cuff, bóng chèn, dùng cho phẫu thuật laser các cỡ (số 4.5 - 5.0 -5.5 - 6.0) | Ống nội khí quản dùng cho phẫu thuật laser, có bóng, vô trùng, dùng một lần, thân ống bao gồm một ống mềm bằng thép không gỉ được lắp với một đoạn nhựa mềm ở đầu xa, các cỡ (số 4.5 - 5.0 - 5.5 -6.0). | Cái | 50
20 | Ống nội khí quản có cuff, bóng chèn, nòng thép lò xo các cỡ (3.0-3.5-4.0-4.5) | Ống nội khí quản nòng thép lò xo, có bóng, lò xo làm bằng thép không gỉ chống xoắn, thân ống có 2 vạch đánh dấu độ sâu dày đậm gần bóng, các cỡ (3.0-3.5-4.0-4.5) | Cái | 300
21 | Ống nội khí quản có cuff, bóng chèn, nòng thép lò xo các cỡ (số 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 -7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5) | Ống nội khí quản nòng thép lò xo, có bóng, kích cỡ đường kính trong từ 5.0 mm đến 9.5mm, đường kính ngoài từ 8.2mm đến 13.7mm, các cỡ (số 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 -7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5) | Cái | 100
22 | Sâu máy thở | Sâu máy thở | Cái | 500
23 | Tấm trải nilon 100 cm x 130 cm | Tấm trải nilon 100 cm x 130 cm. | Cái | 30000
24 | Túi bọc camera phẫu thuật (vô trùng) | Túi bọc camera phẫu thuật (vô trùng) | Cái | 120000
25 | Túi bọc máy phòng mổ vô trùng.KT: 110 cm x 160 cm | Túi bọc máy phòng mổ vô trùng.KT: 110 cm x 160 cm | Cái | 6000
26 | Vôi Soda (dùng cho Máy gây mê kèm thở) | Vôi soda chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit (CA(OH)2) và natri hydroxit (NAOH). Quy cách: 5kg/can | Can | 310
27 | Cáp đo điện tim cho máy GH 40i | Cáp đo điện tim cho máy GH 40i | Bộ | 25
28 | Đầu đo bão hòa oxy cho máy GH 40i | Đầu đo bão hòa oxy cho máy GH 40i | Chiếc | 25
29 | Băng huyết áp cho máy GH 40i | Băng huyết áp cho máy GH 40i | Chiếc | 30
30 | Cáp đo điện tim cho máy MEK | Cáp đo điện tim cho máy MEK | Bộ | 25
31 | Đầu đo bão hòa oxy cho máy MEK | Đầu đo bão hòa oxy cho máy MEK | Chiếc | 25
32 | Băng huyết áp cho máy MEK | Băng huyết áp cho máy MEK | Chiếc | 30
33 | Mask thanh quản các cỡ | Mask thanh quản các cỡ | Chiếc | 200
34 | Bóng mềm thở oxy các cỡ | Bóng mềm thở oxy các cỡ | Chiếc | 300
35 | Bình làm ẩm oxy gắn tường có lưu lượng kế | Bình làm ẩm oxy gắn tường có lưu lượng kế. Đầu cắm nhanh chuẩn DIN và PIN index. | Chiếc | 20
36 | Ống đặt nội khí quản kèm điện cực theo dõi dây thần kinh các cỡ (đường kính 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm), loại không chống gập ống | Ống đặt nội khí quản kèm điện cực theo dõi dây thần kinh các cỡ (đường kính 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm), loại không chống gập ống | Chiếc | 20
37 | Bình thủy tinh chứa dịch, dung tích 8000 ml | Bình thủy tinh chứa dịch, dung tích 8000 ml | Chiếc | 20
38 | Vật tư đo CO2 dùng cho máy gây mê Carestation 620 gồm filter và dây kết nối bệnh nhân | Vật tư đo nồng độ CO2 trong khí thở ra dùng cho máy gây mê Carestation 620 gồm filter và dây kết nối bệnh nhân | Chiếc | 60
39 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | 1. Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng chất liệu polyurethane có chất cản quang, phủ kháng khuẩn bề mặt với Chlorhexidine và Silver Sulfadiazine với đầu tip màu xanh mềm 2. Một bộ bao gồm: - Catheter 3 nòng (16-18-18G): 7 Fr (đường kính ngoài 2.5 mm) x 20 cm - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, đường kính x chiều dài .032" (0.81 mm) x 23-5/8" (60cm) (Một đầu thẳng mềm –Đầu còn lại hình“J”) nằm trong dụng cụ bằng nhựa, giúp thao tác luồn thực hiện bằng một tay và có định vị ECG - Kim dẫn đường: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) - Đầu dò truyền áp suất - Bơm tiêm: 5 ml có lỗ luồn dây dẫn đường - Cây nong mạch: 8.5 Fr. (2.8 mm) x 10.2 cm - 3 nút chặn không có lỗ thông khí - Cánh cố định thứ cấp mềm - Cánh di động thứ cấp cứng có rãnh 3. Tốc độ dòng nòng xa (16Ga) = 2258ml/giờ (37.63 ml/phút), thể tích mồi 0.4ml; nòng giữa (18Ga) = 1046ml/giờ (17.43 ml/phút), thể tích mồi 0.4ml; nòng gần (18Ga) =1154ml/giờ (19.23 ml/phút), thể tích mồi 0.4ml. 4. Trên catheter có đánh dấu vạch chia theo đơn vị xăng-ti-mét (cm) 5. Tiệt trùng khí EO 6. Sản phẩm đạt chứng nhận CE, FDA 7. Không Latex | Chiếc | 5
40 | Cáp nối Động mạch | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường, có dây nối phụ, loại cho người lớn - Cảm biến: Bảo vệ quá áp 6464mmHg, thời gian hoạt động: 168 giờ - Dây đo và dây truyền dịch chất liệu nhựa an toàn trong y tế, không DEHP + Dây đo có đường kính trong 1.6mm, đường kính ngoài 3.2mm, gồm 2 đoạn: đoạn chính dài 180cm và đoạn dây nối phụ dài 150cm. Dây chính tối thiểu kèm 2 khóa 4 ngả. + Dây truyền dịch có đường kính trong 3mm, chiều dài 180cm, buồng nhỏ giọt 60mm, màng lọc 15micron. - Độ nhạy: 5.0µ V/V/mmHg. Áp suất hoạt động: Tối thiểu - 30mmHg, tối đa 300mmHg. Phi tuyến tính và độ trễ: ±1mmHg. Trở kháng đầu ra từ 270ohms - 330ohms, độ trễ tại 0 ≤ 2mmHg/8 giờ - Cung cấp cáp nối sử dụng tương thích với monitor B40i | Chiếc | 10
41 | Điện cực Entropy | Dễ lắp ráp và tháo rời Cảm biến có gel để dễ dàng nhận và theo dõi tín hiệu. Cảm biến có thể đặt bên trái hoặc phải bệnh nhân Độ bền tốt, trở kháng nhỏ, ổn định cho tín hiệu tốt Quy cách đóng gói: 25 cái / hộp | Bộ | 50
42 | Bộ dẫn lưu màng phổi | Dung tích 1150ml (gồm dẫn lưu và bình kín 2 ngăn). Hoạt động theo nguyên tắc dẫn lưu kín 3 khoang. Có van điều chỉnh áp lực. Van xả áp lực dương tránh hiện tượng tràn khí ngược. Van áp lực âm điều chỉnh tay tránh hiện tượng siphon hoặc trào ngược. Có cổng lấy mẫu. Bao gồm cả ống dẫn lưu màng phổi. | Bộ | 10
43 | Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi | - Bao gồm: 1 catheter dẫn lưu ngực, loại cản xạ, cỡ 10F, dài 27cm; 1 que luồn tách cơ, cỡ 6F; 1 kim chọc dò màng phổi, cỡ 18G, dài 7cm; 1 bộ dây nối có nòng dẫn 0.032"x45cm kèm khóa 3 chiều; 1 cán dao kèm lưỡi dao phẫu thuật cỡ 11; 1 syringe 10ml; 1 van Heimlich; 1 drap trải thủ thuật; 1 túi dẫn lưu - Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Bộ | 10
44 | Bộ đèn đặt nội khí quản | Bộ đèn đặt nội khí quản gồm: - 03 lưỡi (số 2,3,4) có chất liệu bằng thép không gỉ dùng cho người lớn và trẻ em. - Tay cầm đèn đặt nội khí quản mạ Crom kim loại, đường kính 28mm, ánh sáng lạnh. - Pin xạc đèn đặt nội khí quản: Pin xạc ≥ 3.5 V. - Cốc xạc pin sử dụng điện áp 220 V - 240V. | Cái | 10
45 | Bộ đèn đặt nội khí quản Mccoy | Bộ đèn đặt nội khí quản bao gồm: - 01 tay cầm lớn Easy Clean, ánh sáng LED, dùng pin sạc, 3 lưỡi số 2,3,4 - 01 hộp đựng + Tay cầm - Nguồn sáng nằm trên tay cầm - Sử dụng nguồn sáng LED - Không cần tháo nguồn sáng khi ngâm khử khuẩn - Tuổi thọ 50.000 giờ - Tay cầm được thiết kế dạng sóng chống trượt. - Độ sáng đèn giảm dần theo dung lượng pin nên đèn không tắt đột ngột. - Tương thích với tất cả lưỡi đèn theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 + Lưỡi đèn - Số lượng sợi dẫn quang 6.500 sợi dẫn qaung riêng biệt. - Lưỡi cong được thiết kế thép nguyên khối - Lưỡi đèn được làm hoàn toàn bằng thép mạ crom - Hấp tiệt trùng 4.000 lần ở nhiệt độ 134ºC. - Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn xanh ISO 7376 | Cái | 3

## Nhóm IV
Nhóm IV. Danh mục hóa chất sát khuẩn và hóa chất xét nghiệm (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách | Số lượng | Đơn giá kế hoạch (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Tùy chọn mua thêm
1 | Cồn 70 | Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt. | Lít | Can 5L | 2500 | 18000 | 45000000 | 625 | 18000 | 11250000
2 | Cồn 90 | Cồn Ethanol 90 độ, không màu trong suốt. | Lít | Can 5L | 500 | 19000 | 9500000 | 125 | 19000 | 2375000
3 | Cồn tuyệt đối | Thành phần : Ethanol: ≥ 99.5%. | Chai | Chai 500 ml | 1000 | 30800 | 30800000 | 250 | 30800 | 7700000
4 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa cồn dạng gel chứa ethanol 50%, Isopropanol 28 %, Phenylphenol 0,15 % | Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % (w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo gel: Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate.Hương liệu.Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP-WHO | Chai | Chai 500ml | 3500 | 79800 | 279300000 | 875 | 79800 | 69825000
5 | Dung dịch vệ sinh tay thường qui chứa Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium lauroamphoacetate | Dung dịch xà phòng rửa tay Chất hoạt động bề mặt: Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium lauroamphoacetate Hệ dưỡng ẩm: Glycerol, Dipropylene glycol, PEG-7 Glyceryl cocoate, Polyquatermium-7.Chất chỉnh pH: Acid Citric.Hương liệu.Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP-WHO | Lít | Chai 1 lít | 700 | 61500 | 43050000 | 175 | 61500 | 10762500
6 | Dung dịch rửa tay diệt khuẩn chứa Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%). Thành phần làm sạch: Cocamidopropyl amine oxyde và Alkylpolyglycoside. | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside... Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu . | Lít | 5l lít/can | 3000 | 118000 | 354000000 | 750 | 118000 | 88500000
7 | Dung dịch kiềm khuẩn, ức chế ăn mòn bề mặt dụng cụ y tế Enzymes | Thành phần:Enzyme,<5% chất hoạt động bề mặt anion và lưỡng tính, chất bảo quản (3-Iodo-2-propinyl butylcarbamate, 1,2-Benzisothiazol-3 (2H) -one) PH: 9,5 ( không pha loãng, 20°C) Độ nhớt: xấp xỉ 1.0g/cm³ ( 20°C) | Bình 0.75 lít | Bình 0.75 lít | 400 | 250000 | 100000000 | 100 | 250000 | 25000000
8 | Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dụng cụ y tế hoạt tính Enzyme dùng cho máy rửa Gettinge | Enzymes (protease) PH dung dịch: 10,4-10,8 và <5% chất hoạt động bề mặt không ion và anion. Sử dụng được cho máy rửa khử khuẩn, máy rửa sóng siêu âm và bồn rửa thủ công | Lít | Chai 1 lít, Can 5 lít | 400 | 465000 | 186000000 | 100 | 465000 | 46500000
9 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa đa enzyme dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi chứa N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + Chlorhexidine digluconate. Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase. | 14% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate. Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase. | Lít | 5 lít /can | 1600 | 350000 | 560000000 | 400 | 350000 | 140000000
10 | Chất khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế Peracetic acid | Dung dịch sau khi pha 1% chứa 0.15% peracetic acid; <5% phosphates, chất hoạt động bề mặt không ion, >30% chất tẩy trắng gốc oxy | Hộp 2kg | Hộp 2kg | 450 | 2400000 | 1080000000 | 112.5 | 2400000 | 270000000
11 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế chứa Ortho-Phthalaldehyde | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Có tiêu chuẩn EN đảm bảo chất lượng cho sản phẩm Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 Tặng kèm test thử tương thích với sản phẩm | Can 5 L | Can 5 L | 2500 | 727000 | 1817500000 | 625 | 727000 | 454375000
12 | Dung dịch sát khuẩn nhanh bề mặt dạng chai xịt, thời gian chờ 1 phút | Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, hương liệu. Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP-WHO | Chai 750ml | Chai 750ml | 524 | 125000 | 65500000 | 131 | 125000 | 16375000
13 | Dung dịch tẩy rửa phụ trợ dụng cụ y tế | <5% chất hoạt động bề mặt anion, polycarboxylates, 5 - 15% chất hoạt động bề mặt không ion, chất bảo quản (quaternium 15, methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone) | Can 5 lít | Can 5 lít | 80 | 2615000 | 209200000 | 20 | 2615000 | 52300000
14 | Dung dịch rửa và khử khuẩn các bề mặt Didecyldimethylammonium chloride + N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine | 2,5% Didecyldimethylammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine. | Lít | Chai 1 lít | 700 | 425000 | 297500000 | 175 | 425000 | 74375000
15 | Dung dịch phun khử khuẩn (dạng phun sương dùng theo máy) Hydrogen peroxide, Ion Ag | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Hiệu quả diệt khuẩn Vi khuẩn, nấm mốc : EN 13697 Mycobacterium: EN 14348 Virus: EN 14476 Bào tử: EN 13704 | Can | Can 5L | 100 | 1600000 | 160000000 | 25 | 1600000 | 40000000
16 | Viên khử khuẩn Dichloroisocyanurat Na 2.5g/viên | Viên nén hòa tan khử khuẩn 2,7gr, chứa Sodium Dichloroisocyanurate (tương đương 56% w/w chlorine hoạt tính) | Viên | Hộp 100 viên | 25000 | 4100 | 102500000 | 6250 | 4100 | 25625000
17 | Dầu bôi trơn Paraffinum liquidum | Paraffinum liquidum dùng trong thực phẩm và dược phẩm, chất hoạt động bề mặt không ion, khí propan/butan hóa lỏng. | Bình 0.4 lít | Bình 0.4 lít | 30 | 880000 | 26400000 | 7.5 | 880000 | 6600000
18 | Nước cất 2 lần dùng được cho chạy máy | Tinh khiết | Lít | Can 5 lít | 100000 | 6750 | 675000000 | 25000 | 6750 | 168750000
19 | Dung dịch đánh tan gỉ dụng cụ y tế | Dung dịch đánh tan gỉ dụng cụ y tế dùng để rửa sơ bộ các dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ trong bồn ngâm hoặc máy rửa sóng siêu âm. | Bộ | Bộ/ 2 chai x 750 ml | 50
20 | Chất chuẩn AFP | S0: Chất nền (đệm albumin huyết thanh bò (BSA)), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. Nồng độ AFP: 0,0 ng/mL. S1, S2, S3, S4, S5, S6: AFP ở các nồng độ tương ứng xấp xỉ: 2,5; 5; 25; 100; 500 và 3000 ng/mL (2,1; 4,1; 21; 83; 413 và 2478 IU/mL) trong đệm BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 7x2.5mL/Hộp ( Hộp 17.5 ml) | 10 | 3258559 | 32585590 | 2.5 | 3258559 | 8146397.5
21 | Chất chuẩn BR Monitor (Chất chuẩn CA 15-3) | S0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,5%, ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1000 U/mL, đệm albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x1.5mL/Hộp ( Hộp 9 ml) | 10 | 6845895 | 68458950 | 2.5 | 6845895 | 17114737.5
22 | Chất chuẩn CEA | S0: Đệm phosphat, protein (bò), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300 S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CEA (người) ở nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 1, 10, 100, 500 và 1000 ng/mL, đệm phosphat, protein (bò), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 4888380 | 48883800 | 2.5 | 4888380 | 12220950
23 | Chất chuẩn cho xét nghiệm beta2-MICROGLOBULIN | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | Lọ | 1x1mL/Hộp ( Hộp 1 ml) | 10 | 441252 | 4412520 | 2.5 | 441252 | 1103130
24 | Chất chuẩn free T3 | S0: Đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: T3, đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 4562848 | 45628480 | 2.5 | 4562848 | 11407120
25 | Chất chuẩn free T4 | S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. Chứa 0,0 ng/dL (0,0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở các nồng độ tương ứng xấp xỉ 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 và 6,0 ng/dL (xấp xỉ 6,4; 12,9; 25,7; 38,6 và 77,2 pmol/L), < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 3258559 | 32585590 | 2.5 | 3258559 | 8146397.5
26 | Chất chuẩn GI Monitor | S0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300 S1, S2, S3, S4, S5: Chứa kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2000 U/mL, đệm BSA, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 8019322 | 80193220 | 2.5 | 8019322 | 20048305
27 | Chất chuẩn hybritech PSA | S0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azid và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: PSA người, nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 0,5; 2,0; 10; 75 và 150 ng/mL cho phương pháp hiệu chuẩn Hybritech (0,4; 1,7; 8; 58 và 121 ng/mL cho phương pháp hiệu chuẩn WHO), đệm BSA, < 0,1% natri azid và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 2933028 | 29330280 | 2.5 | 2933028 | 7332570
28 | Chất chuẩn OV Monitor | S0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 25, 100, 500, 2000 và 5000 U/mL, đệm albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 5216074 | 52160740 | 2.5 | 5216074 | 13040185
29 | Chất chuẩnTSH | S0: Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 μIU/mL (mIU/L) hTSH S1, S2, S3, S4, S5: Chứa nồng độ hTSH (tương ứng) xấp xỉ: 0,050; 0,30; 3,0; 15,0 và 50,0 μIU/mL (mIU/L), đệm nền BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2.5mL/Hộp ( Hộp 15 ml) | 10 | 2608578 | 26085780 | 2.5 | 2608578 | 6521445
30 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm beta2-Microglobulin | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người | Hộp | 2x1mL/Hộp ( Hộp 2 ml) | 20 | 1668754 | 33375080 | 5 | 1668754 | 8343770
31 | Cơ chất phát quang | Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt). | Hộp | 4x130mL | 10 | 10757680 | 107576800 | 2.5 | 10757680 | 26894200
32 | Định lượng total PSA | Dải phân tích: 0.008-150 ng/mL (Hybritech), 0.008-121 ng/mL (WHO) ; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí "sandwich" (two-site immunoenzymatic (“sandwich”) assay); Thành Phần: R1a: Hạt từ được phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azid và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng PSA cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò, protein (chuột), < 0,1% natri azid và 0,25% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 5867137 | 234685480 | 10 | 5867137 | 58671370
33 | Dung dịch kiểm tra máy | Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azide. | Hộp | 6x4mL/Hộp ( Hộp 24 ml) | 20 | 1629820 | 32596400 | 5 | 1629820 | 8149100
34 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L | Hộp | 1000ml/Hộp ( Hộp 1000 ml) | 20 | 4953270 | 99065400 | 5 | 4953270 | 24766350
35 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm miễn dịch | Muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide | Hộp | 4x1950mL/Hộp ( Hộp 7800 ml) | 40 | 2670223 | 106808920 | 10 | 2670223 | 26702230
36 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | Bình | 1x5l/Can ( Can (Bình) 5L) | 60 | 3756049 | 225362940 | 15 | 3756049 | 56340735
37 | Dung dịch rửa máy hàng ngày chứa Acid Citric | Thành phần chính: acid hữu cơ | Bình | 1 gallon/Bình ( Bình 3,8L) | 2 | 5818470 | 11636940 | 0.5 | 0 | 0
38 | Dung dịch rửa máy hàng ngày chứa các tác nhân rửa nonionic | Thành phần: chứa các tác nhân rửa nonionic, dạng lỏng, màu trắng, trong suốt | Bình | 1 L/Bình | 2 | 3258559 | 6517118 | 0.5 | 0 | 0
39 | Giếng phán ứng cho xét nghiệm miễn dịch | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | Hộp | 16x98 cái/Hộp ( Hộp 1568 cái) | 90 | 3911785 | 352060650 | 22.5 | 3911785 | 88015162.5
40 | Hóa chất Định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 umol/L ; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5.9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L);Ascorbate Oxidase≥ 1.56 kU/L (26 μkat/L); Chất bảo quản | Hộp | 4x30ml+4x12.5ml/Hộp ( Hộp 170 ml) | 30 | 5693016 | 170790480 | 7.5 | 5693016 | 42697620
41 | Hóa chất Định lượng AFP | Dải phân tích: 0.5-3000 ng/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (two-site immunoenzymatic ("sandwich") assay); Thành Phần: R1a: Hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP, muối đệm Tris, chất diện hoạt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300 R1b: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP gắn phosphatase kiềm, muối đệm phosphat, chất diện hoạt, BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azide, và 0,25% ProClin 300 | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 4888380 | 195535200 | 10 | 4888380 | 48883800
42 | Hóa chất pha loãng dung dịch A (Dung dịch pha loãng mẫu) | Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 1x4mL/Hộp ( Hộp 4 ml) | 20 | 1629820 | 32596400 | 5 | 1629820 | 8149100
43 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm CEA | Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), <0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. Chứa 0,0 ng/mL kháng nguyên ung thư biểu mô phôi (CEA) của người | Hộp | 1x4mL/Hộp ( Hộp 4 ml) | 10 | 2930865 | 29308650 | 2.5 | 2930865 | 7327162.5
44 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm AFP | Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. Chứa 0,0 ng/mL AFP | Hộp | 1x14mL/Hộp ( Hộp 14 ml) | 10 | 1629820 | 16298200 | 2.5 | 1629820 | 4074550
45 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm PSA | Đệm albumin huyết thanh bò, <0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 1x14mL/Hộp ( Hộp 14 ml) | 10 | 1622250 | 16222500 | 2.5 | 1622250 | 4055625
46 | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L; Chất bảo quản | Hộp | 4x54ml/Hộp ( Hộp 216 ml) | 10 | 2158674 | 21586740 | 2.5 | 2158674 | 5396685
47 | Hóa chất Định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L; Surfactant | Hộp | 4x40ml+4x40ml/Hộp ( Hộp 320 ml) | 20 | 6895644 | 137912880 | 5 | 6895644 | 34478220
48 | Hóa chất Định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | Hộp | 4x20ml+4x20ml/Hộp ( Hộp 160 ml) | 20 | 7907928 | 158158560 | 5 | 7907928 | 39539640
49 | Hóa chất Định lượng BR Monitor (Định lượng CA 15-3) | Dải phân tích: 0.5-1000 U/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (two-site immunoenzymatic (“sandwich”) assay); Thành Phần: R1a: Hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) đặc hiệu với kháng nguyên CA 15-3, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể (đơn dòng, chuột) đặc hiệu với kháng nguyên CA 15-3 cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 9576682 | 383067280 | 10 | 9576682 | 95766820
50 | Hóa chất Định lượng CA19-9 | Dải phân tích: 0.8-2000 U/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (two-site immunoenzymatic (“sandwich”) assay); Thành Phần: R1a: Hạt từ phủ kháng thể (đa dòng, dê) kháng biotin, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CA 19-9 cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1c: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CA 19-9 cộng hợp với biotin, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm chứa protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 9576682 | 383067280 | 10 | 9576682 | 95766820
51 | Hóa chất Định lượng CEA | Dải báo cáo: 0.1-1000 ng/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” (two-site immunoenzymatic “sandwich” assay); Thành Phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CEA, đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch pha loãng: Đệm phosphat, protein (bò, chuột), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CEA gắn phosphatase kiềm (bò), đệm phosphat, protein (bò), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 7169263 | 286770520 | 10 | 7169263 | 71692630
52 | Hóa chất Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L;4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Chất bảo quản | Hộp | 4x22.5ml/Hộp ( Hộp 90 ml) | 30 | 3601395 | 108041850 | 7.5 | 3601395 | 27010462.5
53 | Hóa chất Định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. | Hộp | 4x51ml+4x51ml/Hộp ( Hộp 408 ml) | 30 | 2379300 | 71379000 | 7.5 | 2379300 | 17844750
54 | Hóa chất Định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex ; dải đo: 0.2-480 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v; Chất bảo quản< 0.1% w/v | Hộp | 4x30ml+4x30ml/Hộp ( Hộp 240 ml) | 30 | 16012689 | 480380670 | 7.5 | 16012689 | 120095167.5
55 | Hóa chất Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, NAD+ ≥ 1,32 mmol/L, Mg2+ 2,37 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L, chất bảo quản. | Hộp | 4x53ml+4x27ml/Hộp ( Hộp 320 ml) | 30 | 5250682 | 157520460 | 7.5 | 5250682 | 39380115
56 | Hóa chất Định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c , gồm chất chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide; Hóa chất kháng thể HbA1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; MES (2-morpholino-ethanesulphonic acid) Buffer 0.025 mol/L; TRIS tris(hydroxymethyl)aminomethane) Buffer (pH 6.2) 0.015 mol/L; Hóa chất Polyhapten HbA1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; MES (2-morpholino-ethanesulphonic acid) Buffer 0.025 mol/L; TRIS (tris(hydroxymethyl)aminomethane) Buffer (pH 6.2) 0.015 mol/L; Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L; Các chất hóa học khác không gây phản ứng nhằm tối ưu hóa hiệu năng của hệ thống. | Hộp | 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2mlcal/Hộp ( Hộp 169 ml) | 12 | 32560720 | 390728640 | 3 | 32560720 | 97682160
57 | Hóa chất Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (ph 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Chất bảo quản; Chất tẩy rửa | Hộp | 4x51.3ml+4x17.1ml/Hộp ( Hộp 273.6 ml) | 30 | 20013157 | 600394710 | 7.5 | 20013157 | 150098677.5
58 | Hóa chất Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L; Chất tẩy rửa | Hộp | 4x51.3ml+4x17.1ml/Hộp ( Hộp 273.6 ml) | 30 | 34907575 | 1047227250 | 7.5 | 34907575 | 261806812.5
59 | Hóa chất Định lượng OV Monitor (Định lượng CA 125) | Dải phân tích: 0.5-5000 U/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (two-site immunoenzymatic (“sandwich”) assay); Thành Phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (dê) kháng biotin, kháng thể (đơn dòng, chuột, gắn biotin) kháng CA 125, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp: phosphatase kiềm (bò) – kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CA 125, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 9495570 | 379822800 | 10 | 9495570 | 94955700
60 | Hóa chất Định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Photometric colour (xét nghiệm màu sắc đo sáng). Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. | Hộp | 4x25ml+4x25ml/Hộp ( Hộp 200 ml) | 20 | 2276557 | 45531140 | 5 | 2276557 | 11382785
61 | Hóa chất định lượng free T3 | Dải phân tích: 0.88-30 pg/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh (competitive binding immunoenzymatic assay); Thành Phần: R1a: Hạt thuận từ (phủ streptavidin), đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1b: Đệm MES và 0,1% ProClin 300. R1c: Chất tương tự T3 gắn biotin, đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1d: Đệm TRIS, protein (dê, bò, chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,5% ProClin 300. R1e: Chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – kháng thể đơn dòng, đệm ACES, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 80 | 3911785 | 312942800 | 20 | 3911785 | 78235700
62 | Hóa chất định lượng PSA tự do | Hóa chất định lượng PSA tự do;Dải đo: 0,005–20 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,005–16 ng/mL (hiệu chuẩn WHO);Phương pháp: miễn dịch enzym (“sandwich”);Thành phần: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột, dung dịch muối đệm TRIS, Albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 40 | 9037014 | 361480560 | 10 | 9037014 | 90370140
63 | Hóa chất định lượng free T4 | Dải phân tích: 0.25-6.0 ng/dL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước (two-step enzyme immunoassay); Thành Phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, muối đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, 0,125% natri azide, và 0,125% ProClin 300. R1b: Muối đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1c: Muối đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, 0,125% natri azide, và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – Triiodothyronin, muối đệm TRIS, protein (chim), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide, và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng Thyroxin – T4 gắn biotin, đệm TRIS, protein (chim và chuột), chất hoạt động bề mặt, 0,125% natri azide, và 0,125% ProClin 300. | Hộp | 2x50test/Hộp ( Hộp 100 test) | 80 | 2608578 | 208686240 | 20 | 2608578 | 52171560
64 | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA tự do | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA tự do;Thành phần: BSA, natri azit, ProClin, PSA tự do ở người ở nồng độ khác nhau | Hộp | 1x5mL+5x2.5mL/Hộp ( Hộp 17.5 ml) | 4 | 3911785 | 15647140 | 1 | 0 | 0
65 | Hóa chất định lượng Triglycerid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/L; Mg2+ 4.6 mmol/L; MADB 0.25 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L ; ATP 1.4 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Chất bảo quản | Hộp | 4x50ml+4x12.5ml/Hộp ( Hộp 250 ml) | 30 | 6561460 | 196843800 | 7.5 | 6561460 | 49210950
66 | Hóa chất định lượng TSH 3rd | Dải phân tích: 0.005 - 50.0 μIU/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) (two-site immunoenzymatic (“sandwich”) assay); Thành Phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH người, muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1b: Muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. R1c: Kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm, muối đệm ACES, chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azide và 0,25% ProClin 300. R1d: Kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm, muối đệm ACES, chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azide và 0,25% ProClin 300. | Hộp | 2x100test/Hộp ( Hộp 200 test) | 40 | 5216074 | 208642960 | 10 | 5216074 | 52160740
67 | Hóa chất Định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Kinetic UV. Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0.26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2.65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; ADP ≥ 2.6 mmol/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L;Chất bảo quản | Hộp | 4x53ml+4x53ml/Hộp ( Hộp 424 ml) | 30 | 7092477 | 212774310 | 7.5 | 7092477 | 53193577.5
68 | Hóa chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: Tris buffer, pH: 7.15 (37°C) 100 mmol/L, L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; Pyridoxal Phosphate (P-5-P) 0.1 mmol/L; Chất bảo quản. | Hộp | 4x50ml+4x25ml/Hộp ( Hộp 300 ml) | 30 | 3695485 | 110864550 | 7.5 | 3695485 | 27716137.5
69 | Hóa chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: Tris buffer, pH 7.65 (37 độ C) 80 mmol/L; L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; Pyridoxal phosphate (P-5-P) 0.1 mmol/L; chất bảo quản | Hộp | 4x25ml+4x25ml/Hộp ( Hộp 200 ml) | 30 | 3683589 | 110507670 | 7.5 | 3683589 | 27626917.5
70 | Hóa chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT ; dải đo: 5-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L; Chất bảo quản | Hộp | 4x40ml+4x40ml/Hộp ( Hộp 320 ml) | 10 | 5242030 | 52420300 | 2.5 | 5242030 | 13105075
71 | Hóa chất đo hoạt độ LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH; dải đo: 25-1200 U/L; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC, bước sóng 340 nm. Thành phần: là D(-)N-methylglucamin buffer, ph 9,4 (37 độ C) 325 mmol/L; lactate 50 mmol/L; NAD+ 10 mmol/L; chất bảo quản | Hộp | 4x40ml+4x20ml/Hộp ( Hộp 240 ml) | 10 | 5242030 | 52420300 | 0 | 0 | 0
72 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein Niệu/Dịch não tủy | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urinary/CSF Protein; dải đo: 0.01-2.0 g/L; phương pháp: Pyrogallol Red Molybdata. Thành phần: R1: Pyrogallol Red 47µmol/L; Natri Molybdate 320 µmol/L; Axit Succinic 50mmol/L; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người 0,5g/L | Hộp | 4x19ml+1x3ml/Hộp ( Hộp 79 ml) | 10 | 4540137 | 45401370 | 0 | 0 | 0
73 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm beta-2 Microglobulin | Dải đo: 0.20 - 30 mg/L (serum), 0.07 - 3.5 mg/L (urine), phương pháp đo: LATEX | Hộp | 1x40mL+1x10mL/Hộp ( Hộp 50 ml) | 10 | 4363852 | 43638520 | 0 | 0 | 0
74 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. | lọ | 1x5ml/Lọ ( Lọ 5 ml) | 50 | 573195 | 28659750 | 12.5 | 573195 | 7164937.5
75 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người và chất bảo quản | Hộp | 5x2ml/Hộp ( Hộp 10 ml) | 20 | 11140531 | 222810620 | 5 | 11140531 | 55702655
76 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | Hộp | 2x3ml/Hộp ( Hộp 6 ml) | 20 | 5638941 | 112778820 | 5 | 5638941 | 28194705
77 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL.. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | Hộp | 2x1ml/Hộp ( Hộp 2 ml) | 20 | 6699892 | 133997840 | 5 | 6699892 | 33499460
78 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người, chất bảo quản và chất ổn định | Hộp | 2x1ml+2x1ml/Hộp ( Hộp 4 ml) | 10 | 9671854 | 96718540 | 2.5 | 9671854 | 24179635
79 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | Lọ | 1x5ml/Lọ (Hộp 6 lọ) | 50 | 775435 | 38771750 | 12.5 | 775435 | 9692937.5
80 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. Huyết thanh cũng chứa chất bảo quản và chất ổn định. | Lọ | 1x5ml/Lọ ( Lọ 5 ml) | 40 | 621862 | 24874480 | 10 | 621862 | 6218620
81 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. Huyết thanhcũng chứa chất bảo quản và chất ổn định. | Lọ | 1x5ml/Lọ ( Lọ 5 ml) | 40 | 625107 | 25004280 | 10 | 625107 | 6251070
82 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | 1x5mL/Lọ ( Hộp 6 lọ) | 10 | 2458249 | 24582490 | 2.5 | 2458249 | 6145622.5
83 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | 1x5mL/Lọ ( Hộp 6 lọ) | 10 | 2458249 | 24582490 | 2.5 | 2458249 | 6145622.5
84 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | 1x5mL/Lọ ( Hộp 6 lọ) | 10 | 2458249 | 24582490 | 2.5 | 2458249 | 6145622.5
85 | Gelcard định nhóm máu bằng phương pháp hồng cầu mẫu, thực hiện phản ứng hòa hợp nhóm máu ở 22 độ C | Gel card ≥ 8 giếng, môi trường nước muối và enzyme, dùng cho phản ứng chéo, autocontrol, định nhóm ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu | Hộp | 2x25cards/Hộp ( Hộp 50 card) | 300 | 4170600 | 1251180000 | 75 | 4170600 | 312795000
86 | Gelcard định nhóm máu ABO/Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu | Gel card ≥ 8 giếng, ≥ 2test/card, định nhóm máu ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu. 4 giếng đầu có thành phần như sau: Giếng 1: Anti-A (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng Birma-1) Giếng 2: Anti-B (kháng thể IgM có nguồn gốc từ chuột, dòng LB-2) Giếng 3: Anti-DVI- (kháng thể IgM có nguồn gốc từ người, dòng MS-201). Giếng 4: control | Hộp | 2x25cards/Hộp ( Hộp 50 card) | 600 | 3207750 | 1924650000 | 150 | 3207750 | 481162500
87 | Dịch pha loãng hồng cầu bệnh nhân cho máy định nhóm máu tự động | Dung dịch đệm có độ mạnh ion thấp, thành phần chính là Glycine 1,37% và glucose 0,85%, dùng để pha loãng hồng cầu | Hộp | 2x100ml/Hộp ( Hộp 200 ml) | 400 | 1604400 | 641760000 | 100 | 1604400 | 160440000
88 | Dịch rửa hệ thống cho máy định nhóm máu tự động | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch chất hoạt động bề mặt đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. | Hộp | 12x125ml/Hộp ( Hộp 1500 ml) | 100 | 4327050 | 432705000 | 25 | 4327050 | 108176250
89 | Dịch rửa kim cho máy định nhóm máu tự động | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch gốc muối đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. | Hộp | 12x125ml/Hộp ( Hộp 1500 ml) | 50 | 4327050 | 216352500 | 12.5 | 4327050 | 54088125
90 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động - Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 g/L, Tetracaine HCL 0,02 g/L, Imidazole 2,85 g/L | Hộp | 10L/Hộp | 400 | 1527750 | 611100000 | 100 | 1527750 | 152775000
91 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm | Hộp | 5L/Hộp | 30 | 25467750 | 764032500 | 7.5 | 25467750 | 191008125
92 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu, sử dụng công nghệ VCSn. Thành phần gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm: yếu tố làm ẩm 0.3-1.5g/L, Formic Acid 1.2 mL/L - Hóa chất StaliLyse gồm: Sodium Carbonate 6 g/L, Natri clorua 14,5 g/L, Natri sunfat 31,3 g/L | Hộp | 1900mL+850mL/Hộp ( Hộp 2750 ml) | 40 | 10054800 | 402192000 | 10 | 10054800 | 100548000
93 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein | Hộp | 10L/Hộp | 40 | 5869500 | 234780000 | 10 | 5869500 | 58695000
94 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. Phù hợp với máy DXH 600 | Hộp | 4x3.5mL Level I 4x3.5mL Leve l II 4x3.5mL Level III/Hộp ( Hộp: 3 x 14 ml) | 16 | 11046000 | 176736000 | 4 | 11046000 | 44184000
95 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng Lỏng. | Hộp | 1x100mL/Hộp | 90 | 725550 | 65299500 | 22.5 | 725550 | 16324875
96 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần Acid clohydric 100 mmol/L. Dạng Lỏng. | Hộp | 1x500mL/Hộp | 60 | 2247000 | 134820000 | 15 | 2247000 | 33705000
97 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5% clo tồn tại. Dạng Lỏng. | Hộp | 1x80mL/Hộp | 70 | 709800 | 49686000 | 17.5 | 709800 | 12421500
98 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Dạng Bột khô và chất đệm pha loãng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 10 ngày ở 15 độ C trên máy | Hộp | 5x20mL+5x20mL/Hộp ( Hộp 200 ml) | 76 | 7675500 | 583338000 | 19 | 7675500 | 145834500
99 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT | Hộp | 10x1mL/Hộp ( Hộp 10 ml) | 30 | 2483250 | 74497500 | 7.5 | 2483250 | 18624375
100 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT. | Hộp | 10x1mL/Hộp ( Hộp 10 ml) | 30 | 3069150 | 92074500 | 7.5 | 3069150 | 23018625
101 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP) | Hộp | 5x10mL+5x10mL/Hộp ( Hộp 100 ml) | 76 | 3388350 | 257514600 | 19 | 3388350 | 64378650
102 | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C, , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy (ACL TOP) | Hộp | 10x2mL/Hộp ( Hộp 20 ml) | 200 | 8920800 | 1784160000 | 50 | 8920800 | 446040000
103 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (Methylisothiazolinone hydrochloride)< 0.005 %. Dạng Lỏng. | Bình | 1x4000mL/Bình | 400 | 3820950 | 1528380000 | 100 | 3820950 | 382095000
104 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. | Hộp | 2400cuvette (cóng)/Hộp | 100 | 9676800 | 967680000 | 25 | 9676800 | 241920000
105 | Chất chuẩn dùng cho các XN trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với XN Fibrinogen, ≥ 8 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với các XN yếu tố | Hộp | Hộp | 4 | 3505950 | 14023800 | 1 | 3505950 | 3505950
106 | Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng đo mẫu 1 hộp 20 thanh, 1 thanh 29 racks, 1 racks 4 cuvet làm được 4 xét nghiệm khác nhau | Thanh | Hộp (20 thanh x 29 racks x 4 cuvettes) | 3000 | 519000 | 1557000000 | 750 | 519000 | 389250000
107 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian PT | - Mục đích sử dụng: Thuốc thử được dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong huyết tương người - Thành phần bao gồm: + Thromboplastin đông khô từ não thỏ + Chất pha loãng Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% 1, với QC nồng độ cao: CV% 1.8 | Hộp | Hộp (5x5ml; 2x15ml) | 400 | 2120000 | 848000000 | 100 | 2120000 | 212000000
108 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để đo thời gian APTT | - Mục đích sử dụng: Thuốc thử được dùng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương người - Thành phần bao gồm cephalin đông khô từ mô não thỏ và kaolin hoạt hóa, Calcium Chlorid Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% 1.3, với QC nồng độ cao: CV% 2.9 | Hộp | Hộp (5x3 ml; 2x10 ml) | 300 | 2340000 | 702000000 | 75 | 2340000 | 175500000
109 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để định lượng Fibrinogen | - Mục đích sử dụng: Thuốc thử dùng để chẩn đoán in vitro Fibrinogen theo phương pháp Clauss - Thành phần bao gồm Thrombin đông khô có nguồn gốc động vật Độ lặp lại (within run) với QC nồng độ thường: CV% 2.9, với QC nồng độ cao: CV% 1.3 | Hộp | Hộp (5x2 ml; 2x15 ml) | 540 | 1550000 | 837000000 | 135 | 1550000 | 209250000
110 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để rửa hệ thống | Dùng để rửa kim hút mẫu máy đông máu, tránh gây nhiễm chéo, có tính acid Dạng dung dịch, không màu, mùi đặc trưng Độ ổn định: Sau khi mở nắp đạt ổn định trong 6 ngày đặt trên máy | Hộp | Hộp (16x15 ml) | 160 | 4200000 | 672000000 | 40 | 4200000 | 168000000
111 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 1 | - Mục đích sử dụng: Huyết tương dùng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu - Thành phần: Huyết tương người đông khô Độ ổn định chưa mở nắp: đến hết hạn sử dụng tại 2-8 °C, đã mở nắp: 10 tiếng tại 2-25 °C, 5 ngày tại -5°C | Hộp | Hộp (6x1 ml) | 50 | 2120000 | 106000000 | 12.5 | 2120000 | 26500000
112 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu để nội kiểm mức 2 | - Mục đích sử dụng: Huyết tương dùng để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu - Thành phần: Huyết tương người đông khô Độ ổn định chưa mở nắp: đến hết hạn sử dụng tại 2-8 °C, đã mở nắp: 10 tiếng tại 2-25 °C, 5 ngày tại -5°C | Hộp | Hộp (6x1 ml) | 50 | 2120000 | 106000000 | 12.5 | 2120000 | 26500000
113 | Dung dịch rửa máy đậm đặc (Dùng cho máy Celldyn 1800 và Celldyn Ruby). | Dung dịch rửa làm sạch các mảnh vụn tế bào, protein và chất béo bằng cách hoà tan chất tẩy Thành phần: Organic buffer < 0,5%; Sodium salts < 2,0 %; Proteolitic enzyme < 35%; Preservative < 0,05 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE Xuất xứ: G7 | Chai | Chai 125 ml | 48 | 1300000 | 62400000 | 12 | 1300000 | 15600000
114 | Dung dịch pha loãng (Dùng cho máy Celldyn Ruby) | Dung dịch đệm đẳng trương để pha loãng mẫu máu trên máy xét nghiệm huyết học để xác định các thông số tế bào Thành phần: Sodium Chloride < 0,9%; Potassium Chloride < 0,05 %; Buffer < 0,4 %; Stabiliser < 0,01 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Thùng | Thùng 20 lít | 160 | 2200000 | 352000000 | 40 | 2200000 | 88000000
115 | Dung dịch đếm tế bào bạch cầu (Dùng cho máy Celldyn Ruby) | Dung dịch xử lý vỏ ngoài tế bào trong bách phân bạch cầu Thành phần: Organic buffer < 0,15% ; Surfactant < 0,03% ; Alcohol < 0,06%; Preservative < 0,07% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Thùng | Thùng 05 lít | 84 | 3800000 | 319200000 | 21 | 3800000 | 79800000
116 | Dung dịch đo HGB (Dùng cho máy Celldyn Ruby) | Dung dịch ly giải hồng cầu, đo HGB Thành phần: Quaternary salt < 2,5%; Organic buffer < 0,27 %; Stabiliser < 0,02 % Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Thùng | Thùng 05 lít | 30 | 4400000 | 132000000 | 7.5 | 4400000 | 33000000
117 | Mẫu chuẩn máy Para 12 Plus (Dùng cho máy Celldyn Ruby) | Vật liệu kiểm chuẩn huyết học dùng để đánh giá độ chính xác của máy phân tích huyết học, cung cấp các thành phần khách nhau của bạch cầu. Thành phần: Thuốc thử máu toàn phần này có thế chứa nhiều hoặc tất cả các thành phần sau: tế bào hồng cầu ổn định của người hoặc động vật có vú, tế bào bạch cầu mô phổng của người và động vật có vú, và thành phần tiểu cầu trong môi trường bảo quản. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, FDA, CE | Hộp | 3x 3 ml | 72 | 4000000 | 288000000 | 18 | 4000000 | 72000000
118 | Môi trường nuôi cấy (thạch chocolate) | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria spp. và Haemophiluss. Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường đáp ứng được kiểm soát chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn của CLSI hiện hành: N. gonorrhoeae (43069), H. influenzae (10211) | Hộp | Hộp 10 đĩa | 900 | 288960 | 260064000 | 225 | 288960 | 65016000
119 | Thạch máu | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Thành phần bao gồm: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C; bao gói bằng màng NatureFlex (hay Cellophane), hộp 10 (2 gói x 5 đĩa). Môi trường đáp ứng được kiểm soát chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn của CLSI hiện hành: S. pyogenes (19615). S. pneumoniae (6305). S. aureus (25923). E. coli (25922) | Hộp | Hộp 10 đĩa | 800 | 220500 | 176400000 | 200 | 220500 | 44100000
120 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm gồm 4 chai 250ml MELAB – Crystal Violet: 1x250ml MELAB – Lugol: 1x250ml MELAB – Safranin: 1x250ml MELAB – Decolor: 1x250ml | Bộ | Bộ 4 chai 250ml | 2 | 791700 | 1583400 | 0 | 0 | 0
121 | Thẻ định danh cho nhóm vi khuẩn Gram âm (GN) | Thẻ định danh Gram âm sử dụng với máy VITEK 2 để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp | Hộp 20 thẻ | 36 | 3318000 | 119448000 | 9 | 3318000 | 29862000
122 | Thẻ định danh cho nhóm vi khuẩn Gram dương (GP) | Thẻ định danh Gram dương sử dụng với máy VITEK 2 để định danh các vi sinh vật Gram dương Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp | Hộp 20 thẻ | 160 | 3318000 | 530880000 | 40 | 3318000 | 132720000
123 | Thẻ định danh cho nấm (YST) | Thẻ định danh nấm men sử dụng với máy VITEK 2 để định danh nấm men và các vi sinh vật tương tự nấm men | Hộp | Hộp 20 thẻ | 6 | 3318000 | 19908000 | 0 | 0 | 0
124 | Thẻ định danh cho nhóm Neisseria/ Haemophilus (NH) | Thẻ định danh Neisseria-Haemophilus sử dụng với máy VITEK 2 để định danh vi khuẩn khó mọc Thẻ gồm 30 thử nghiệm sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp | Hộp 20 thẻ | 12 | 3318000 | 39816000 | 3 | 3318000 | 9954000
125 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm (AST-N) | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram âm dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO | Hộp | Hộp 20 thẻ | 48 | 3318000 | 159264000 | 12 | 3318000 | 39816000
126 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương (AST-GP) | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO. | Hộp | Hộp 20 thẻ | 180 | 3318000 | 597240000 | 45 | 3318000 | 149310000
127 | Thẻ kháng sinh đồ liên cầu (AST- ST) | Thẻ làm kháng sinh đồ Streptococcus dùng với máy VITEK 2 Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh Đạt tiêu chuẩn ISO. | Hộp | Hộp 20 thẻ | 100 | 3318000 | 331800000 | 25 | 3318000 | 82950000
128 | Nước muối 0.45% pha huyền dịch vi khuẩn | Nước muối 0.45% dùng với máy VITEK 2 | ml | 14 túi x 1000 ml/hộp | 56000 | 976 | 54656000 | 14000 | 976 | 13664000
129 | Ống tuýp 12 x 75 mm pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần sử dụng với máy VITEK 2 | Ống | Hộp 2000 ống | 28000 | 7000 | 196000000 | 7000 | 7000 | 49000000
130 | Đầu côn 100 - 1000 µL | Đầu côn 100 - 1000 µL | Hộp | Hộp 96 cái | 48 | 93333 | 4479984 | 12 | 93333 | 1119996
131 | Đầu côn 0,5 - 250µL | Đầu côn 0,5 - 250µL | Hộp | Hộp 96 cái | 20 | 93333 | 1866660 | 5 | 93333 | 466665
132 | Istant Eosin | Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các quy trình nhuộm mô tế bào. | Hộp | 6 lọ/ hộp | 14 | 7500000 | 105000000 | 3.5 | 7500000 | 26250000
133 | Istant Hematoxylin | Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các quy trình nhuộm mô tế bào. Hóa chất hoạt tính Hematoxylin Mayer | Hộp | 6 lọ A + 6 lọ B/ hộp | 14 | 7500000 | 105000000 | 3.5 | 7500000 | 26250000
134 | Gelcard định nhóm máu bằng hai phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Xét nghiệm định tính sàng lọc, định danh kháng thể bất thường, hòa hợp miễn dịch phát máu và định nhóm máu hệ ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu. | Card | 24 card/ hộp | 40000 | 52500 | 2100000000 | 10000 | 52500 | 525000000
135 | Dung dịch pha loãng hồng cầu lực ion yếu | Pha loãng hồng cầu dùng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu. | Chai | 500 ml/ chai | 60 | 2310000 | 138600000 | 15 | 2310000 | 34650000
136 | Dung dịch Formalin đệm trung tính 10% | Ứng dụng: Formalin đệm trung tính 10% NBF là chất cố định mô học được sử dụng trong phòng thí nghiệm và chuẩn đoán in-vitro - Tính chất vật lý: Dung dịch dạng lỏng, trong, không màu, có mùi đặc trưng của formaldehyde, tan hoàn toàn trong nước, pH=7 | Can | 5 lít /can | 800 | 658000 | 526400000 | 200 | 658000 | 131600000
137 | Gel cắt lạnh | Dung dịch chuyên dùng cho máy cắt tiêu bản lạnh. Thành phần gồm: Water 80-85%, Polyvinyl alcohol 10-15%, Polyethylene glycol 2-5 %, Potassium formate 1-3% | Lọ | 120ml/lọ | 100 | 325000 | 32500000 | 25 | 325000 | 8125000
138 | Khoanh kháng sinh | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Khoanh | 50 khoanh/lọ | 40000 | 2000 | 80000000 | 10000 | 2000 | 20000000
139 | Chai cấy máu 2 pha | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu). | Chai | 48 chai/bịch | 200 | 65000 | 13000000 | 50 | 65000 | 3250000
140 | Nến sạch hạt | Hợp chất của parafin tinh khiết và polyme nhựa · Không có dimethyl sulfoxide (DMSO); Nhiệt độ nóng chảy từ 52℃ đến 62℃ | kg | 1 kg/túi | 400 | 310000 | 124000000 | 100 | 310000 | 31000000
141 | Test thử nhanh định tính kháng nguyên HbS | Độ nhạy 98,4% , độ dặc hiệu ≥ 99,6%; Giới hạn phát hiện >=0.1IU/ml. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 30 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Sử dụng được cho tất cả các loại mẫu bệnh phẩm bao gồm: Huyết thanh, huyết tương, máu tĩnh mạch, máu đầu ngón tay của người. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485- 2012. Thành phần tại vạch test: Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HbsAg Biotinyl và các hạt màu đen được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng HBsAg. Hàm lượng : Anti-HBs antibody A1 ( 233ng/Test); Anti-HBs antibody B1 ( 17 ng/Test); Anti-HBs antibody B2 ( 6 ng/Test); Anti-HBs antibody B3 ( 6 ng/Test); Kháng thể trên thanh kiểm soát (17 ng/Test) Xét nghiệm phát hiện được ít nhất 14 đột biến khác nhau của HbsAg bao gồm: P120Q, T123A, T126N, T126S, Q129R, Q129H, Q129L, M133H, M133L, K141E, P142S, T143K, D144A và G145R. Chứng chỉ xét nghiệm: CE IVD; WHO PQ. | Test | Túi 100 test | 100000 | 34650 | 3465000000 | 25000 | 34650 | 866250000
142 | Test thử nhanh định tính kháng nguyên HIV | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485- 2012. Antibody, Anti HIV-1, Antibody, Anti HIV-2, Antigen, (PG09-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen, (PGO11-CKS/XL-1) JOV -1 Group O, Antigent (Group O, Antigen, (PjC100) HIV-2 Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen (PTB319/XL-1) HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 Peptide Antigen | Test | Túi 100 test | 85000 | 40950 | 3480750000 | 21250 | 40950 | 870187500
143 | Test thử nhanh định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | - Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1 ; kháng thể HIV 1 và kháng thể HIV 2. Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,72%, Cho kết quả nhanh trong vòng 20 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 40 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương , Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485- 2012..pTB319 Antigen, pGO11 Antigen, gp41 antigen RA43, Gp36 antigen RA31, Subtype-O antigen RA22, P24 Antibody(SD), P24 antibody 2a12-2, P24 antibody 99961 | Test | Túi 100 test | 15000 | 49140 | 737100000 | 3750 | 49140 | 184275000
144 | Test thử nhanh định tính kháng nguyên cúm A,B | - Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút cúm A, cúm B trong mẫu dịch ngoáy tỵ hầu, mẫu dịch ngoáy họng và các mẫu dịch hút mũi họng từ người - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Test | Test | 10000 | 73500 | 735000000 | 2500 | 73500 | 183750000
145 | Môi trường cấy nấm( Thạch Sabouroud Dextrose Agar) | Đĩa thạch dùng sẵn sử dụng nuôi cấy vi nấm | Hộp | Hộp 20 thẻ | 60 | 245000 | 14700000 | 15 | 245000 | 3675000
146 | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti A | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti A | Lọ | Lọ | 60 | 78750 | 4725000 | 15 | 78750 | 1181250
147 | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti B | Huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ ABO Anti B | Lọ | Lọ | 60 | 78750 | 4725000 | 15 | 78750 | 1181250
148 | Hóa chất xác định kháng nguyên A, B trền bề mặt hồng cầu | Hóa chất xác định kháng nguyên A, B trền bề mặt hồng cầu | Lọ | Lọ | 60 | 78750 | 4725000 | 15 | 78750 | 1181250
149 | Anti - D (Rho) ( IgM+IgG) | Anti - D (Rho) ( IgM+IgG) | Lọ | Lọ | 20 | 138000 | 2760000 | 5 | 138000 | 690000
150 | Dây bơm cho máy AU 480 | Dây bơm cho máy AU 480 | Bộ | Bộ | 50 | 2557407 | 127870350 | 12.5 | 2557407 | 31967587.5
151 | Bóng đèn máy AU 480 | Bóng đèn máy AU 480 | Cái | Cái | 50 | 4019884 | 200994200 | 12.5 | 4019884 | 50248550
152 | Điện cực Sodium dùng cho máy AU 480 | Điện cực Sodium. Màng ether crown. Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn lọc đáp ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi mở. | Cái | Cái | 6 | 19476733 | 116860398 | 0 | 0 | 0
153 | Điện cực Potassium dùng cho máy AU 480 | Điện cực Potassium. Màng ether crown. Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn lọc đáp ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi mở.tuổi thọ: 40,000 hoặc 6 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước. | Cái | Cái | 6 | 19885540 | 119313240 | 0 | 0 | 0
154 | Điện cực Chloride dùng cho máy AU 480 | Điện cực Chloride. Màng rắn (muối amoni loại 4). Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn lọc đáp ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi mở.. | Cái | Cái | 6 | 19476733 | 116860398 | 0 | 0 | 0
155 | Điện cực tham chiếu dùng cho máy AU 480 | Điện cực tham chiếu. tuổi thọ: 150,000 hoặc 24 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước. | Chiếc | 1pcs/box | 6 | 41156482 | 246938892 | 0 | 0 | 0
156 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa. Thành phần: hypochlorite | Bình | 450ml | 25 | 622944 | 15573600 | 6.25 | 622944 | 3893400
157 | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali | Hóa chất kiểm tra điện cực Natri và Kali. Thành phần: Na+ 150 mmol/L; K+ 5 mmol/L | Hộp | 2x25ml | 6 | 2042953 | 12257718 | 0 | 0 | 0
158 | Hóa chất tham chiếu cho xét nghiệm điện giải | Hóa chất tham chiếu dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 3,3 mol/L; Bạc clorua Bão hòa | Hộp | 2x25ml | 6 | 1049055 | 6294330 | 0 | 0 | 0
159 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L | Hộp | 4x100ml | 6 | 3631677 | 21790062 | 0 | 0 | 0
160 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L | Hộp | 4x100ml | 6 | 4363852 | 26183112 | 0 | 0 | 0
161 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 1.00 mol/L | Hộp | 4x1000ml | 10 | 5383707 | 53837070 | 0 | 0 | 0
162 | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L | Hộp | 4x2000ml | 30 | 7627819 | 228834570 | 7.5 | 7627819 | 57208642.5
163 | Dung dịch đệm ISE | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L | Hộp | 4x2000ml | 30 | 5893093 | 176792790 | 7.5 | 5893093 | 44198197.5
164 | Hoá chất chạy mẫu Full + CO-OX + Lactate 250 Test dùng cho máy phân tích khí máu | Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), và neonatal bilirubin (nBili). Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong ≥28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C | Hộp | 250 Test/ Hộp | 30 | 32550000 | 976500000 | 7.5 | 32550000 | 244125000
165 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 dùng cho máy phân tích khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy khí máu. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Hộp | 30 Lọ/ Hộp | 4 | 3000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0
166 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 dùng cho máy phân tích khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy khí máu. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Hộp | 30 Lọ/ Hộp | 2 | 3000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
167 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 dùng cho máy phân tích khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy khí máu. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Hộp | 30 Lọ/ Hộp | 4 | 3000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0
168 | Hóa chất rửa thải toàn bộ dùng cho máy phân tích khí máu | Hóa chất rửa thải có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm 250 mL chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong 10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-25°C. | Hộp | 4 Bộ/ Hộp | 30 | 9344000 | 280320000 | 7.5 | 9344000 | 70080000
169 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer (đv: FEU ng/mL) trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN định lượng D-Dimer dải đo bình thường và dải đo bất thường. Dạng Lỏng. Thời gian ổn định ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , ≥ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy | Hộp | 5x1mL+5x1mL | 4 | 6607650 | 26430600 | 1 | 6607650 | 6607650
170 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) Ngưỡng ≥ 500 ng/mL, độ nhạy ≥ 99.9%, độ đặc hiệu ≥ 40%, độ tuyến tính ≥ 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun). Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn. Dạng Lỏng . Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 3x4mL+3x6mL+2x1mL | 10 | 22306200 | 223062000 | 2.5 | 22306200 | 55765500
171 | Chất kiểm chứng mức dương tính dùng cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN kháng đông Lupus (LA) ở mức dương tính. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 15017100 | 30034200 | 0 | 0 | 0
172 | Chất kiểm chứng mức âm tính dùng cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN kháng đông Lupus (LA) ở mức âm tính. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 8260350 | 16520700 | 0 | 0 | 0
173 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp thời gian nọc rắn Russell pha loãng trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 15 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 10x2mL | 4 | 9231600 | 36926400 | 0 | 0 | 0
174 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm khẳng định phát hiện kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp thời gian nọc rắn Russell pha loãng trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xác định kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp pha loãng nọc độc rắn. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 15 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 10x2mL | 4 | 12007800 | 48031200 | 0 | 0 | 0
175 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu Heparin ≥ 3 mức. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 2 ngày nhiệt độ 2-8 độ C. ≥ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 3x1mL+3x1mL+3x1mL | 2 | 12765900 | 25531800 | 0 | 0 | 0
176 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. Dạng Lỏng. Thời gian ổn định Hóa chất Factor Xa ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 5x3mL+5x2.5mL | 4 | 13516650 | 54066600 | 0 | 0 | 0
177 | Xét nghiệm định lượng yếu tố X trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố X. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 7851900 | 15703800 | 0 | 0 | 0
178 | Xét nghiệm định lượng yếu tố XII trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố XII. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 14816550 | 29633100 | 0 | 0 | 0
179 | Xét nghiệm định lượng yếu tố XI trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố XI. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 6979350 | 13958700 | 0 | 0 | 0
180 | Xét nghiệm định lượng yếu tố V trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố V. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 7851900 | 15703800 | 0 | 0 | 0
181 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VII trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố VII. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 7851900 | 15703800 | 0 | 0 | 0
182 | Xét nghiệm định lượng yếu tố IX trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố IX. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 5758200 | 11516400 | 0 | 0 | 0
183 | Xét nghiệm định lượng yếu tố II trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố II. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 16508100 | 33016200 | 0 | 0 | 0
184 | Xét nghiệm định lượng yếu tố VIII trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định hoạt độ của yếu tố VIII. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ | Hộp | 10x1mL | 2 | 6979350 | 13958700 | 0 | 0 | 0
185 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng yếu tố XIII, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN xác định kháng nguyên yếu tố XIII theo phương pháp miễn dịch. Dạng Lỏng . Thời gian ổn định ≥ 30 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C, ≥ 4 ngày ở trên máy | Hộp | 2x2.5mL+2x5mL+2x6mL | 2 | 30937200 | 61874400 | 0 | 0 | 0
186 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt động kháng nguyên VWF, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để XN định lượng kháng nguyên yếu tố VW theo phương pháp miễn dịch độ đục. Dạng Lỏng . Thời gian ổn định hóa chất ≥ 90 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy | Hộp | 2x3mL+2x4mL | 2 | 15818250 | 31636500 | 0 | 0 | 0
187 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt độ VWFRco, theo phương pháp miễn dịch latex trên máy phân tích đông máu | Hóa chất dùng để xác định nồng độ yếu tố von Willebrand ristocetin cofactor hoạt hóa trong mẫu huyết tương người. Dạng Lỏng. Thời gian ổn định ≥2 tháng ở 2-80C trong lọ gốc , ≥24 giờ ở 15 độ C đặt trên máy | Hộp | 2x2mL+2x1.6mL+2x4mL+2x3.6mL | 2 | 34668900 | 69337800 | 0 | 0 | 0
188 | Hoá chất định lượng anti-Tg | - Phạm vi phân tích: 0,9–2.500 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước tiên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Dung dịch đệm TRIS có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Dung dịch đệm TRIS có chứa "blocking polymer", < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 2x50test | 40 | 7496958 | 299878320 | 10 | 7496958 | 74969580
189 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng anti-Tg | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 1x4mL+5x2.5mL | 10 | 9778923 | 97789230 | 1 | 9778923 | 9778923
190 | Hoá chất định lương Tg | - Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 2x50test | 40 | 9453391 | 378135640 | 10 | 9453391 | 94533910
191 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 6x2mL | 10 | 9453391 | 94533910 | 1 | 9453391 | 9453391
192 | Hoá chất định lượng CK-MB | - Phạm vi phân tích: 0,1–300 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng biotin và kháng thể đơn dòng của chuột kháng CK-BB của người đã được biotin hóa, được huyền phù trong dung dịch đệm, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,2% ProClin 950 và < 0,1% natri azit. R1b: IgG chuột tinh chế và IgG dê tinh chế trong dung dịch đệm có BSA, 0,1% ProClin 300 và < 0,1% natri azit. R1c: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở chuột kháng CK-MB ở người và phosphatase kiềm trong dung dịch đệm có BSA, 0,1% ProClin 300 và < 0,1% natri azit. | Hộp | 2x50test | 10 | 3183936 | 31839360 | 2.5 | 3183936 | 7959840
193 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CK-MB | - Thành phần: S0: Chất nền BSA đệm với 0,02% Cosmocil CQ và < 0,1% natri azit. Chứa 0 ng/mL CK-MB tái tổ hợp. S1,S2,S3,S4,S5: CK-MB tái tổ hợp ở các mức nồng độ xấp xỉ 3, 10, 30, 100 và 300 ng/mL tương ứng trong chất nền BSA đệm với 0,02% Cosmocil CQ và < 0,1% natri azit. | Hộp | 6x2mL | 2 | 3258559 | 6517118 | 0 | 0 | 0
194 | Hoá chất định lượng BNP | -Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt thuận từ phủ kháng thể BNP kháng người tất cả các dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, với abumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin* 300 và <0,1% natri azit. ; R1b: IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit; R1c: Cộng hợp bò photphataza kiềm chứa kháng thể BNP kháng người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm PBS có BSA, 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit. | Hộp | 2x50test | `10 | 28991770 | #VALUE! | 1 | 28991770 | 28991770
195 | Hoá chất chất kiểm tra xét nghiệm BNP | - Thành phần: QC 1: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 80 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300; QC 2: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 400 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300; QC 3: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 2.200 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin* 300. | Hộp | 2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL | 2 | 3128779 | 6257558 | 0 | 0 | 0
196 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng BNP | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin* 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2.500 và 5.000 pg/mL trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 6x1.5mL | 2 | 2758906 | 5517812 | 0 | 0 | 0
197 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng iPTH | - Thành phần: RB: Chất nền protein (bò) đệm, 0,5% ProClin 300. S0: Dung dịch đệm PBS, albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit. S1,S2,S3,S4,S5: Khoảng 10, 60, 300, 1.500 và 3.500 pg/mL (tương ứng là 1,1, 6,4, 31,8, 159 và 371 pmol/L) PTH (kháng nguyên tổng hợp) trong dung dịch đệm PBS có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit. | Hộp | 2x4mL+6x1mL | 12 | 6651225 | 79814700 | 1 | 6651225 | 6651225
198 | Hoá chất định lượng iPTH | - Phạm vi phân tích: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng PTH được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có ACE chặn, protein (của chuột, dê), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng PTH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm ACES có BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300 | Hộp | 2x50test | 10 | 8313490 | 83134900 | 2.5 | 8313490 | 20783725
199 | Hoá chất định lượng hs Troponin I | - Phạm vi phân tích: 2,3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%. | Hộp | 2x50test | 10 | 7029750 | 70297500 | 1 | 7029750 | 7029750
200 | Hoá chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng hs Troponin I | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 3x1.5mL+4x1mL | 2 | 2390115 | 4780230 | 0 | 0 | 0
201 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Vancomycin; Thành phần: vancomycin, dung dịch đệm, natri azit 0,09%, pH 5,0.; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Vancomycin: 0, 5, 10, 20, 30, 50 μg/mL | Hộp | 1x5ml+5x2ml | 2 | 13621492 | 27242984 | 0 | 0 | 0
202 | Hoá chất định lượng Vancomycin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng vancomycin; Thành phần: Thuốc thử enzym 1: Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,21 U/mL); chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò; Thuốc thử kháng thể/cơ chất 2: Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin (27 μg/mL); albumin huyết thanh bò; G6P (44 mM); NAD (36 mM); Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 2,0–50 μg/mL (1,3–34 μmol/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | Hộp | 2x32ml+2x16ml | 4 | 24829077 | 99316308 | 0 | 0 | 0
203 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Hộp | 6x3ml | 10 | 6155898 | 61558980 | 1 | 6155898 | 6155898
204 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5mL | 10 | 3258559 | 32585590 | 2.5 | 3258559 | 8146397.5
205 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5mL | 10 | 3258559 | 32585590 | 2.5 | 3258559 | 8146397.5
206 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tổ khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 1x5mL | 10 | 3258559 | 32585590 | 2.5 | 3258559 | 8146397.5
207 | Hồng cầu mẫu | Thành phần: Chứa hỗn dịch tế bào hồng cầu người nhóm máu O nồng độ 0,8%. Sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Tính năng: Sàng lọc kháng thể bất thường | Bộ | 01 bộ/hộp | 80 |  |  |  |  | #REF!
208 | Tube thủy tinh nhỏ 10ml | Tube để thực hiện khi định nhóm máu bằng phương pháp bán tự động | Cái | Túi | 5000
209 | Tube nhựa có nắp | Dùng để đựng mẫu xét nghiệm nước tiểu của người bệnh | Cái | Túi | 50000
210 | Kim hút máy DXH | Kim hút mẫu dùng cho máy huyết học DXH 600 | Cái | 01 cái/hộp | 6
211 | Kim hút máy ACL Top 550 | Kim hút máy ACL Top 550 | Cái | 01 cái/hộp | 6
212 | Bơm máy ACL Top 550 | Bơm máy ACL Top 550 | Cái | 01 cái/hộp | 6
213 | Bộ đếm hồng cầu dùng cho máy huyết học DXH | Bộ đếm hồng cầu dùng cho máy huyết học DXH 600 | Cái | 01 cái/hộp | 2
214 | Kim hút bệnh phẩm dùng cho máy AU 480 | Kim hút bệnh phẩm dùng cho máy AU 480 | Cái | 01 cái/hộp | 4
215 | Kim hút hóa chất dùng cho máy AU 480 | Kim hút hóa chất dùng cho máy AU 480 | Cái | 01 cái/hộp | 4
216 | Xylanh hút bệnh phẩm dùng cho máy AU 480 | Xylanh hút bệnh phẩm dùng cho máy AU 480 | Cái | 01 cái/hộp | 4
217 | Xylanh hút hóa chất dùng cho máy AU480 | Xylanh hút hóa chất dùng cho máy AU480 | Cái | 01 cái/hộp | 4
218 | Cóng đựng mẫu dùng cho máy sinh hóa AU 480 ( 0.5 ml, 2ml, 3ml ) | Cóng đựng mẫu dùng cho máy sinh hóa AU 480 ( 0.5 ml, 2ml, 3ml ) | Cái |  | 8000
219 | Bôm canada | Keo dán lame pha sẵn | Lít | Chai | 3
220 | Que cấy vi sinh kim loại | Được làm tối thiểu từ hợp kim chịu nhiệt, không bị oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn lửa; Que cấy vi sinh dạng vòng dài 25cm tối thiểu bằng inox; Cán que tối thiểu có bọc nhựa. Đầu cấy vòng tròn dùng để cấy vi khuẩn | Cái | Cái | 100
221 | Ống máu lắng | ống đựng mẫu làm xét nghiệm máy lắng | Ống | Túi | 400
222 | Dụng cụ trợ hút bằng điện | Dụng cụ trợ hút bằng điện (hoặc pin), dải hút từ 0,1 mL đến 100 mL | Cái | 01 cái/hộp | 4
223 | Pipet (100 - 1000µ ) | Pipette hút mẫu, có thể điều chỉnh thể tích hút từ 100-1000 µL | Cái | 01 cái/hộp | 2
224 | Pipet (10 - 100µ ) | Pipette hút mẫu, có thể điều chỉnh thể tích hút từ 10-100 µL | Cái | 01 cái/hộp | 2
225 | Pipet ( 20 - 200 µ) | Pipette hút mẫu, có thể điều chỉnh thể tích hút từ 20-200 µL | Cái | 01 cái/hộp | 2
226 | Pipet 10 µ | Pipette hút mẫu dung tích 10 µL | Cái | 01 cái/hộp | 1
227 | Giá Inox đựng mẫu nước tiểu | Giá inox đựng mẫu nước tiểu, phù hợp với ống nghiệm đường kính 16mm. Tối thiểu 50 vị trí/khay | Cái | 01 cái/hộp | 10
228 | Cable tín hiệu dùng cho máy ACL TOP | Cable tín hiệu dùng cho máy ACL TOP | Cái | 01 cái/hộp | 2
229 | Javen 5% | Javen 5% | Lít | 500 ml/ chai | 300
230 | Dung dịch Iodine 10% | Dung dịch Iodine 10% | Chai | 500 ml/ chai | 30
231 | Đầu côn vàng, côn xanh (Máy sinh hóa, huyết học) | Đầu côn vàng, côn xanh (Máy sinh hóa, huyết học) | Cái | 1000 cái/ túi | 80000
232 | Hộp petri (đĩa petri) tiệt trùng, đường kính 90 mm | Hộp petri (đĩa petri), trong suốt, không mùi, đường kính 90 mm, tiệt trùng. | Cái | 10 cái/túi | 600
233 | Khuôn nhựa đúc bệnh phẩm | Khuôn nhựa đúc bệnh phẩm (cassette chuyển đúc bệnh phẩm), nắp có thể tháo rời, chịu được các dung môi, dung dịch khử canxi và siêu âm. Tối thiểu có màu trắng, màu vàng. Kích thước 40 x 28 x 6 (mm). Chịu nhiệt -40 độ C đến 110 độ C. | Cái | 500 cái/ hộp | 50000
234 | Lam kính mài hộp 72 cái 2,54 x 76,2 dày 1 - 1,2 mm | Lam kính mài hộp 72 cái 2,54 x 76,2 dày 1 - 1,2 mm | Hộp | Hộp/72 miếng | 2400
235 | Lamen 22 x 40 | Lamen chất liệu bằng thủy tinh, trong suốt, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang, hình vuông, kích thước 22 mm x 40 mm. | Hộp | 100 cái/hộp | 700
236 | Lọ đựng bệnh phẩm có nhãn (vô trùng) | Lọ đựng bệnh phẩm có nhãn, nắp màu (đỏ, vàng, trắng…), dung tích 60 ml (± 10 ml). Sử dụng nhựa y tế trung tính. Đã tiệt trùng. | Cái | 50 cái/túi | 68300
237 | Lưỡi dao cắt tiêu bản. | Lưỡi dao cắt tiêu bản làm bằng thép không rỉ, kích thước 80 x 8 x 0,25 (mm), góc nghiêng 35 độ. | Hộp | 50 cái/ hộp | 120
238 | Ống nghiệm nhựa chân không Citrate 1,8 ml (3,2%), nút cao su | Ống nghiệm nhựa chân không Citrate 1,8 ml (3,2%) | Tube | 100 ống/hộp | 120000
239 | Ống nghiệm nhựa chân không EDTA 2 ml, nút cao su | Ổng nghiệm nhựa chân không EDTA 2 ml, kích thước ống 12 mm x 75 mm (± 2 mm), có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm ≥ 6.000 vòng/phút trong vòng 5-10 phút. | Tube | 100 ống/hộp | 120000
240 | Ống nghiệm nhựa chân không Heparin 4 ml, nút cao su | Ổng nghiệm nhựa chân không Heparin 4ml, kích thước ống 12 mm x 75 mm (± 2mm), có vạch định mức lấy mẫu, chịu được lực quay ly tâm ≥ 6.000 vòng/phút trong vòng 5-10 phút. | Tube | 100 ống/hộp | 120000
241 | Ống nghiệm nhựa không chống đông nút đỏ | Ống nghiệm nhựa không chống đông nút đỏ, kích thước: 13x75 mm (± 2mm) | Tube | 100 tube/ hộp | 1000
242 | Pipet nhựa 3 ml | Pipet nhựa 3 ml | Cái | 500 cái/hộp | 4000
243 | QC nước tiểu âm tính | QC nước tiểu âm tính. Que thử chuẩn âm tính xét nghiệm được các thông số bao gồm: xác định về máu, độ trong, glucose, bilirubin, ketone, tỷ trọng, máu, pH, protein, urobilinogen, nitrite và bạch cầu | Hộp | 25 test/hộp | 25
244 | QC nước tiểu dương tính | QC nước dương tính. Que thử chuẩn dương tính xét nghiệm được các thông số bao gồm: xác định về máu, độ trong, glucose, bilirubin, ketone, tỷ trọng, máu, pH, protein, urobilinogen, nitrite và bạch cầu | Hộp | 25 test/hộp | 25
245 | Que tăm bông vô trùng lấy mẫu bệnh phẩm | Que tăm bông vô trùng lấy mẫu bệnh phẩm, cán gỗ, nắp đỏ, ống nhựa trong suốt, dùng để lấy và vận chuyển các mẫu dịch hầu họng, sử dụng một lần. | Cái | 100 cái/túi | 22000
246 | Que thử nước tiểu 10 thông số. | Que thử nước tiểu 10 thông số tối thiểu gồm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, nitrite, pH, protein và urobilinogen. | Hộp | 100 que/ hộp | 700
247 | Ống nghiệm thủy tinh dùng cho xét nghiệm nước tiểu | Dung tích 12 ml, đường kính 16 mm | cái |  | 5000

## Nhóm V
Phụ lục V. Nhóm Thính-Thanh học (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách | Số lượng dự kiến đấu thầu 24 tháng
1 | Bộ chụp tai đo đường khí đạo chuẩn dùng cho Máy đo thính lực | Bộ chụp tai đo đường khí đạo chuẩn dùng cho Máy đo thính lực | Bộ | 1 bộ/ hộp | 5
2 | Bộ khối rung đo đường cốt đạo (đường xương) dùng cho Máy đo thính lực | Bộ khối rung đo đường cốt đạo (đường xương) dùng cho Máy đo thính lực | Bộ | 1 bộ/ hộp | 5
3 | Dây nối chụp tai đo đường khí ( dùng cho máy đo thính lực) | Dây nối chụp tai đo đường khí ( dùng cho máy đo thính lực) | Cái | 1 cái/ hộp | 5
4 | Dây nối khối rung đo đường xương (dùng cho máy đo thính lực) | Dây nối khối rung đo đường xương (dùng cho máy đo thính lực) | Cái | 1 bộ/ hộp | 5
5 | Bộ đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star | Bộ đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2
6 | Dây đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star Pro | Dây đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star Pro | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2
7 | Bộ đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star Pro | Bộ đầu dò máy đo trở kháng GSI Tym Star Pro | Bộ | 1 bộ/ hộp | 1
8 | Bộ đầu dò và dây máy đo âm ốc tai Madsen Capella 2 | Bộ đầu dò và dây máy đo âm ốc tai Madsen Capella 2 | Bộ | 1 bộ/ hộp | 1
9 | Bộ đầu dò và dây máy đo trở kháng Zodiac | Bộ đầu dò và dây máy đo trở kháng Zodiac | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2
10 | Dây kết nối điện cực do ABR | Dây kết nối điện cực do ABR | Cái | 1 cái/ hộp | 8
11 | Bộ insert phone dùng cho máy đo EP 200 | Bộ insert phone dùng cho máy đo EP 200 | Bộ | 1 bộ/ hộp | 1
12 | Bộ head phone dùng cho máy đo EP 200 | Bộ head phone dùng cho máy đo EP 200 | Bộ | 1 bộ/ hộp | 2
13 | Điện cực dùng cho đo thính lực (loại cho trẻ sơ sinh) | Điện cực dùng cho đo thính lực (loại cho trẻ sơ sinh) | Cái | 30 cái/ túi | 20000
14 | Gel làm sạch da | Gel làm sạch da | Tuyp | 3 tuyp/ hộp | 39
15 | Núm tai dùng cho máy đo trở kháng Zodiac | Núm tai dùng cho máy đo trở kháng Zodiac | Cái | 20 cái/bịch | 120
16 | Nút bấm báo hiệu của Bệnh nhân (Dùng cho máy đo thính lực) | Nút bấm báo hiệu của Bệnh nhân (Dùng cho máy đo thính lực) | Cái | 1 bộ/ hộp | 5

## Nhóm VI - Linh, phụ kiện
Nhóm VI. Linh, phụ kiện, vật tư dùng thay thế, sửa chữa TTBYT (Đính kèm Yêu cầu báo giá số …./TMH - YCBG ngày …./6/2025)
STT | Danh mục vật tư y tế | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng dự trù
1 | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao MMM | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp nhiệt độ cao của hãng MMM/Đức | Bộ | 2
2 | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao MMM | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp nhiệt độ cao của hãng MMM/Đức | Cái | 3
3 | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao HS700 của Hàn Quốc | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp tiệt trùng hai cửa HS 700 của hãng Hanshin Medical/Hàn Quốc | Bộ | 2
4 | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao HS 5035 của Hàn Quốc | Zoăng cửa máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp tiệt trùng hai cửa HS 5035 của hãng Hanshin Medical/Hàn Quốc | Bộ | 2
5 | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao HS700 | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp tiệt trùng hai cửa HS 700 của hãng Hanshin Medical/Hàn Quốc | Cái | 4
6 | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao HS5035 | Thanh kháng cho máy hấp nhiệt độ cao dùng cho Máy hấp tiệt trùng hai cửa HS 5035 của hãng Hanshin Medical/Hàn Quốc | Cái | 3
7 | Thanh kháng cho máy giặt vắt tự động HS Cleantech | Thanh kháng dùng cho Máy giặt vắt tự động HSCW-50 của hãng HS Cleantech/Hàn Quốc | Cái | 2
8 | Cảm biến máy hàn cắt túi | Cảm biến dùng cho Máy cắt và hàn HCS-400 của hãng Hanshin Medical/Hàn Quốc | Cái | 4
9 | Dầu bôi trơn chuyên dụng cho động cơ máy hút chân không của Hệ thống khí y tế trung tâm | - Độ nhớt động học ở 40 °C: Từ 68-100 mm2/s - Độ nhớt động học ở 100 °C: Từ 8-12 mm2/s - Tỉ trọng ở 15°C: ≥ 800kg/m3 - Điểm nhớt cháy (PM,cc) : ≥ 200°C - Điểm đông đặc: -9°C - Có khả năng chống tạo bọt và chống Oxy hóa - Dầu mới 100% không chứa cặn bã có khả năng chống nước tốt tương thích với động cơ máy hút chân không của hãng Busch do Mỹ sản xuất. | Lít | 80
10 | Bóng đèn tiệt trùng UV cho bồn rửa tay phẫu thuật | Bóng đèn UV loại 4 chân sử dụng khử trùng tiệt khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm mốc và các mầm bệnh khác trong nước bằng tia cực tím, hiệu quả diệt khuẩn đạt 99,99%, - công suất 14-16W, chiều dài bóng 30cm, đường kính của bóng 15mm - chất liệu thủy tinh thạch anh, tuổi thọ ≥ 6000 giờ | Cái | 100
11 | Bóng đèn cực tím 120cm | Đèn cực tím tiệt khuẩn để khử trùng không khí và vi khuẩn, dài 120cm | Cái | 100
12 | Bóng đèn Led dùng cho nguồn sáng nội soi tai mũi họng | Bóng đèn Led dùng cho nguồn sáng nội soi tai mũi họng hãng Chammed - Điện áp hoạt động : 12V, công suất 90W | Cái | 30
13 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Loại Bóng đèn LED hoặc Halogen 3.5 V | Cái | 20
14 | Đồng hồ lưu lượng gắn bình oxy di động | Đồng hồ lưu lượng gắn bình oxy di động | Cái | 40